| 序号 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| （一） | 车辆部分 |  |
| 1 | 基本参数 |  |
| 1.1 | ★总长 | 5990mm-6000mm |
| 1.2 | 总宽 | ≥2098mm |
| 1.3 | 总高 | ≥2620mm |
| 1.4 | 车厢内高 | ≥1800mm |
| 1.5 | 轴距 | ≤3750mm |
| 1.6 | 载客人数 | ≥3人 |
| 1.7 | 最大总质量 | ≥4250kg |
| 1.8 | 前悬/后悬 | ≥980/1268 (mm) |
| 2 | 发动机 |  |
| 2.1 | 发动机型式 | 柴油 |
| 2.2 | 功率 | ≥107kW |
| 2.3 | ★排放标准 | 国六排放 |
| 2.4 | 排量 | ≥2.0L |
| 2.5 | 变速箱 | 自动挡 |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 轮胎 | 轮胎185/75R16LT，钢制轮毂，后双胎 |
| 3.2 | 悬架系统 | 麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧非独立悬挂，弹簧片数：-/3 |
| 3.3 | 地板结构 | 平地板结构 |
| 3.4 | # 制动形式 | # 前后盘式制动 |
| 3.5 | # 制动系统 | # 制动防抱死系统(ABS)+电子制动力分配系统(EBD) |
| 3.6 | # 方向盘 | # 多功能方向盘(仪表翻页、收音机、无蓝牙) |
| 3.7 | # 组合仪表 | # 组合仪表≥3.5寸 |
| 3.8 | # 座椅 | # 驾驶员座椅手动6向调节+前排双人副驾驶座椅，全座头枕、织布座椅 |
| 3.9 | # 安全系统 | # 主驾安全气囊、中控锁、遥控器、防盗报警功能、司机座椅安全带锁扣带未系提醒 |
| 3.10 | # 倒车雷达 | 有倒车雷达 |
| 3.11 | # ★车门 | 正副司机门，右侧滑移门，后双开门，后双开门有支杆式防风机械限位 |
| 3.12 | # ★活动踏步 | 右侧滑移门电动活动踏步，后围便携式铝合金活动脚踏 |
| 3.13 | 车窗 | 前排电动窗 |
| 3.14 | 雨刮 | 前挡间歇式多段可调雨刷 |
| 3.15 | 前挡玻璃 | 前窗防紫外线玻璃 |
| 3.16 | 灯具 | 卤素一体式组合尾灯(包含后雾灯)、前雾灯、前卤素大灯（无日行灯）、后卤素顶灯、侧转向灯、高位制动灯 |
| 3.17 | # 图案 | 可以定制图案 |
| 3.18 | ★工作台台面 | 工作台台面采用环保、耐磨的热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板HPL，具体参数要求如下： - 环保性能：按照GB 18580《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛≤0.027mg/m3； - 2、耐磨性能：按照GB/T 7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，耐磨性能满足≥4级； 3、耐沸水：按照GB/T 7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，质量增加率≤9%，厚度增加率≤10%； 4、抗大球冲击：按照GB/T 7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，落球高度100cm,凹痕直径≤14mm； 5、耐划痕性能：按照GB/T 7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，耐划痕等级≥3级； 6、抗拉强度：按照GB/T 7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，抗拉强度≥70.3MPa。 |
| 4 | 设备设施要求 |  |
| 4.1 | # 配电系统 | 配电箱带断路器、漏电保护器，开关电源输出功率≥200W，配电箱带市电供电使用说明电器标识， X线机取电安全装置， 十字型接地钎1个 |
| 4.2 | # 开关插座 | 一线品牌 |
| 4.3 | # 外接市电接口 | 外接市电接口1个 |
| 4.4 | # 电缆盘 | ≥30m电缆盘1件，6平方电缆线，电缆盘配32A航空插头 |
| 4.5 | # 驻车空调系统 | 市电1P顶置空调2台 |
| 4.6 | # 医疗舱灯光设施 | 照明灯1套、紫外线消毒灯2件带定时功能 |
| 4.8 | # 地板 | 竹地板+灰色石英砂彩点地板革 |
| 4.9 | # 地板革 | ★选用环保、耐磨、防滑、阻燃的地板革。 1、环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛≤10mg/kg；TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g。 2、耐磨性能：参照GB/T 18102,使用P180粒度砂布粘在砂轮上，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏底。 3、防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。 4、阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 |
| 4.10 | ★车内隔断结构 | 车内所有隔断主体采用钢骨架+饰面板结构，隔断骨架与整车骨架焊接为一体，整体电泳防腐，隔断厚度≥38mm，隔断无外漏固定点。 |
| 4.11 | # 工作台 | 木质工作台1件（台面用防火板） |
| 4.12 | # 灭火器 | 灭火器2个(驾驶室1个，医疗舱1个) |
| 4.13 | # 衣帽钩 | 铅房内衣帽钩2个，铅房外衣帽钩1个 |
| 4.14 | # 可升降圆凳 | 可升降圆凳1件 |
| 4.15 | # 铅房防护要求 | - 球管有用线束背离X线操作台，在铅房四周墙壁贴铅板厚度≥3mm铅板，地板帖铅板厚度≥2mm铅板，大顶帖铅板厚度≥1mm铅板； - 2、铅玻璃一套； 3、带门机联动功能（铅房门关闭后才可实现曝光）； 4、门头有曝光指示牌。 |
| 4.16 | # 防辐射检测要求 | X光机房体检设施：机房1套（X线防护水平符合《GBZ130-2020 放射诊断放射防护要求》，提供CMA机构出具的辐射检测报告，交车时提供） |
| 4.17 | # 铅房内外对讲系统 | 有对讲机 |
| 4.18 | # 铅房监控系统 | 有铅房监控系统 |
| 4.19 | # 铅房门 | 前、后电动滑移铅房门 |
| 4.20 | ★加装线束及线束防护要求 | 采用汽车用薄壁绝缘低压电线。 - 整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。 - 线束耐温性能：高温压力（105℃，4h）--耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷烧（10mm，0.5kg，3圈）--卷烧后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）, 按照GB/T 25085标准进行测试，无裂纹，无击穿。 - 线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl盐水中浸渍4h后，1kV，30min），按照GB/T 25085标准进行测试，无击穿。 - 防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。 - 线束及线束防护环保性能：绿色环保，TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g，甲醛<10mg/Kg，气味等极≤3。 |
| 5 | ★整车图案要求（如有车身需要贴膜） | - 外观贴膜要求不含汞、铅、镉，甲醛含量＜10mg/kg，甲苯含量＜5ug/g。 - 2、依据GB/T 5209检测标准检测耐水性，耐潮湿性，耐酸耐碱性，检测无起翘、收缩、断裂和剥离现象，无光泽和颜色的明显变化；耐冲洗性能，无褪色、变色、起层、卷边的现象。 # 3、检测延伸率、180°剥离粘接强度（初始粘接强度）、180°剥离粘接强度（最终粘接强度），均检测合格。 |

车载式数字化X射线摄影系统参数

1、系统综述（基本要求）

1.1、设备用途：安装在体检车上完成移动全数字X线摄影检查；

1.2、所投DR整机具备车载式数字化X射线机注册证

★1.3、为保证产品的整机性能及兼容可靠性，要求设备整机保持原厂一致性。平板探测器、球管、高压发生器、机架、束光器与工作站软件均为同一品牌。

- 双立柱车载DR机架

2.1、车载机架：球管、平板立柱上下移动范围≥450mm；；

2.2、球管与探测器同步电动运动功能；

★2.3、双节或三节伸缩双立柱机架，非厢式机架，安装灵活，满足各种车型安装，可实现斜对角安装（保证SID≥1.8米）。

3、高压发生器组件

3.1、输入电源要求：单向220v

3.2、输出电压范围：≥40～150kV

★3.3、标称输出功率（非最大功率）：≥56kW ；

★3.4、最大输出电流：≥710mA ；

3.5、最短加载时间：≥0.001s，最长最短加载时间≥10s；

★3.6、最小电流时间乘积：≤0.1mAs，最大电流时间乘积：≥800mAs；

3.7、发生器的操作与控制系统完全与主机集成

★3.8、逆变频率：≥450khz

4、X射线管

4.1	标称管电压≥150KV；

★4.2、阳极为旋转阳极，阳极最大热容量：≥360kHU；

4.3、X射线管组件热容量：≥1250kHU；

4.4、焦点标称值：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；

★4.5、标称阳极最大输入功率：大焦点≥77kW；

4.6、最大阳极转速：≥9500RPM；

5、平板探测器

5.1、探测器类型：非晶硅+碘化铯整板探测器；

5.2、像素矩阵≥3070×3070；

5.3、有效图像范围：≥42cm×42cm；

★5.4、在厚度为25mm的铝的衰减体模情况下空间分辨率≥3.7LP/mm

5.5、像素尺寸≤140微米；

5.6、图像出图时间：＜2s；

6、一体化图形采集处理工作站

6.1、为便于系统维护，工作站需运行Windows 操作系统；CPU：≥i5，内存容量：≥8G，硬盘容量：≥1T.

6.2、工作站软件需由DR 制造商自主研发生产，Windows 操作系统；全中文操作界面，功能模块高度集成，DICOM.3.0输出标准；一集成图像采集、图像处理、图像输出、报告诊断系统及病例管理功能；

6.3、由于车载DR特殊性，为方便管理，提高工作效率，系统需具备条形码扫描及身份证读卡器功能；

★6.4、为保证系统与平板探测器高度集成，要求图像采集工作站可检测平板探测器电量及温度并具备显示功能（提供图像采集工作站实物照片证明）；

6.5、窗宽、窗位和Gamma调节，多点LUT曲线调整正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；图像平滑、锐化、降噪、提取边缘、组织均衡；图像标注功能，包括画直线、矩形、多边形、箭头和文字；图像原始显示、全屏显示、直方图显示、不同部位窗宽窗位预置；实时提示系统可存储的图像数量；

6.6、数字摄影功能，可配置正负片图像采集；实时窗宽窗位调节；实时ROI裁剪；实时水平镜像、垂直镜像、旋转功能，根据不同部位选择镜像和旋转；可显示病人信息/检查信息/设备信息/图像信息；

6.7、DICOM.3.0标准的激光相机输出，可选择配置好的方案（胶片尺寸、排版）打印； DICOM3.0标准的归档服务，可把图像归档到服务器，支持后台自动发送；病例管理：病例管理功能：包括病人信息、检查信息和图像的管理；DICOM3.0标准的Worklist查询服务；可自PACS查询并下载病例资料

★6.9、可选配职业病尘肺专用体位拍摄模式。

6.9、图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,

6.10、设备制造商已开发低剂量摄影控制软件功能