第5章 [bookmark: _Toc434]采购内容及技术要求
	医疗设备采购清单

	序号
	设备名称
	数量

	1
	1.5 核磁共振
	1

	2
	32 排 CT
	1

	3
	四维超声诊断仪
	3

	4
	超声诊断仪
	2

	5
	便携超声诊断仪
	1

	6
	麻醉机
	2

	7
	除颤仪
	1

	8
	对接车
	2

	9
	电动手术床
	5

	10
	多参数心电监护仪
	10

	11
	麻醉喉镜（可视）
	1

	12
	新生儿辐射保暖台
	6

	13
	儿童可视喉镜
	1

	14
	宫颈治疗仪(LEEP 刀)
	1

	15
	宫腔镜
	1

	16
	阴道镜
	1

	17
	经皮黄疸测试仪
	2

	18
	电子胎心监护仪
	3

	19
	无线胎儿电子监护仪
	2

	20
	胎儿脐血流检测仪
	1

	21
	妊高症预测分析仪
	1

	22
	新生儿多功能暖箱带蓝光
	3

	23
	新生儿无创呼吸机
	1

	24
	新生儿心电监护仪
	8

	25
	血气分析仪
	1

	26
	新生儿除颤仪
	1

	27
	振动排痰机
	2

	28
	儿童全自动洗胃机
	1

	29
	全自动化学发光免疫分析仪
	1

	30
	全自动生化分析仪
	1

	31
	全自动尿液分析仪+尿沉渣分析仪
	1

	32
	血流变分析仪
	1

	33
	全自动凝血分析仪
	1

	34
	全自动粪便分析仪
	1

	35
	全自动核酸检测提取仪
	1

	36
	微生物培养监测仪
	1

	37
	全自动微生物鉴定药敏分析仪
	1

	38
	酶联免疫检测仪
	1

	39
	荧光定量 PCR 仪
	1

	40
	血栓弹力图仪
	1

	41
	全自动液基薄层细胞制片机
	1

	42
	普通离心机
	2

	43
	超纯水机
	2

	44
	生物安全柜
	4

	45
	恒温培养箱
	1

	46
	生物显微镜
	1

	47
	干热灭菌箱
	1

	48
	样品均质器
	1

	49
	全自动洗板机
	1

	50
	医用低温冰箱（-20℃)
	1

	51
	恒温金属浴
	1

	52
	储血专用冰箱（4℃±2）
	1

	53
	医用低温冰箱（-30℃)
	1

	54
	血浆解冻箱
	1

	55
	医用离心机
	1

	56
	医用内窥镜摄像主机
	1

	57
	纤维鼻咽喉镜
	1

	58
	鼻动力系统
	1

	59
	支撑喉镜
	1

	60
	低温等离子
	1

	61
	电测听
	1

	62
	扁桃体手术包
	1

	63
	鼻窦手术包
	1

	64
	耳乳突包
	1

	65
	耳鼻喉综合治疗台
	1

	66
	鼻腔冲洗仪
	1

	67
	热牙胶携热笔
	1

	68
	超声波振荡器
	1

	69
	牙科综合治疗机
	2

	70
	牙科电动无油压缩机
	1

	71
	注油机
	1

	72
	CBCT
	1

	73
	智能射频女性健康管理系统
	1

	74
	微针点阵射频治疗仪
	1

	75
	超声炮治疗仪
	1

	76
	超光子治疗仪
	1



注：1.5核磁共振、32排CT、CBCT等设备均实行交钥匙总承包模式。
1、超导磁共振技术规格要求
	序号
	技术参数
	招标要求
	说明

	★1.总体要求

	投标机型为各公司最新高档超导磁共振机型。首次NMPA注册时间为2023年1月1日之后，各个厂家均提供光纤数字化平台的产品。

	2. 磁体系统

	2.1
	磁体类型
	超导磁体
	

	*2.2
	磁场强度
	1.5T
	

	2.3
	屏蔽方式
	主动屏蔽
	

	2.4
	抗外界电磁干扰屏蔽技术
	具备
	

	2.5
	三维动态匀场
	具备
	

	2.6
	匀场时间
	≤6秒
	

	2.7
	5高斯线范围
	≤4.0X2.5 m
	

	2.8
	磁场均匀度(V-RMS，典型值，24平面32点法)
	
	

	2.8.1
	10 cm DSV
	≤0.007ppm
	

	2.8.2
	20 cm DSV
	≤0.035ppm
	

	2.8.3
	30 cm DSV
	≤0.1ppm
	

	*2.8.4
	40 cm DSV
	≤0.33ppm
	

	2.9
	液氦消耗量
	零消耗
	

	*2.10
	液氦腔容量
	≤1500L
	

	*2.11
	磁体长度（不含外壳）
	≥150cm           
	

	2.12
	病人检查通道最窄孔径
	≥60 cm
	

	*2.13
	磁体重量（含液氦）
	≥4000Kg
	

	3. 梯度系统

	*3.1
	最大单轴梯度场强(非有效值)
	≥33mT/m
	

	*3.2
	最大单轴梯度切换率(非有效值)
	≥100 T/m/s
	

	3.3
	最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到
	满足
	

	*3.4.1
	最大X轴扫描FOV
	≥50 cm
	

	*3.4.2
	最大X轴扫描FOV
	≥50 cm
	

	*3.4.3
	最大X轴扫描FOV
	≥50 cm
	

	3.5
	梯度工作方式
	非共振式
	

	3.6
	软件降噪技术
	具备
	

	3.7
	硬件降噪技术
	具备
	

	3.8
	梯度线圈冷却
	水冷
	

	3.9
	梯度放大器冷却
	水冷
	

	3.10
	梯度控制技术
	全数字实时发射接收
	

	3.11
	工作周期
	100%
	

	4. 射频系统

	4.1
	射频系统
	光纤射频系统，模数转换器内置于磁体
	

	4.2
	射频放大器
	固态前放
	

	*4.3
	射频发射功率
	≤18kW 
	

	*4.4
	射频发射带宽
	≥600kHz
	

	4.5
	系统并行终端传输可用通道数
	≥24
	

	*4.6
	系统并行终端传输可用ADC个数
	≥24
	

	4.7
	单视野不移床一次扫描最大接收通道数
	≥24
	

	*4.8
	射频接收采样率(Sampling Rate)
	≥80MHz
	

	4.9
	射频线圈扫描自动调谐技术
	具备
	

	*5.射频接收线圈
	各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列
	具备
	

	5.1
	一体化头颈成像线圈（非组合）
	具备，≥16通道
	

	5.2
	体部成像线圈（非组合）
	具备，≥8通道，且覆盖范围≥50×50cm，否则应提供两片
	

	5.3
	一体化全脊柱线圈（非组合）
	具备，≥24通道
	

	5.4
	关节柔性线圈
	具备，≥4通道
	

	5.5
	线圈组合扫描技术
	具备
	

	6. 计算机系统

	6.1
	主计算机CPU
	Intel Xeon W-2123或同类产品
	

	6.2
	CPU个数
	≥4个
	

	6.3
	主频大小
	≥2.1GHz
	

	6.4
	内存大小
	≥32GB  
	

	6.5
	计算机显示器
	≥23英寸彩色LCD
	

	6.6
	显示器分辨率
	≥1920×1200
	

	6.7
	硬盘容量
	≥960GB SSD         
	

	6.8
	阵列处理器主频
	≥2.0GHz
	

	6.9
	阵列处理器内存
	≥64GB
	

	6.10
	阵列处理器硬盘
	≥480GB SSD         
	

	6.11
	图像重建速度
(256X256, 100% FOV)
	≥37000幅/秒
	

	6.12
	超快速计算机处理技术
同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能）
	具备
	

	6.13
	DICOM3.0接口
	具备
	

	7. 系统后处理功能

	7.1
	3D后处理
	具备
	

	7.2
	MPR后处理
	具备
	

	7.3
	SSD后处理
	具备
	

	7.4
	MIP后处理
	具备
	

	7.5
	图像回放软件
	具备
	

	7.6
	图像评价软件
	具备
	

	7.7
	实时互动重建
	具备
	

	7.8
	t-test定量分析
	具备
	

	7.9
	ADC-map
	具备
	

	7.10
	Mapping值计算
	具备
	

	7.11
	时间信号曲线
	具备
	

	7.12
	图像减影、叠加
	具备
	

	8. 检查环境

	8.1
	扫描床最大承重
（垂直运动状态下）
	≥200Kg
	

	8.2
	扫描床移动精度
	≤1mm
	

	*8.3
	床旁控制系统
	双侧       
	

	*8.4
	最低床位
	≤52cm
	

	8.5
	检查床最大床速
	≥10cm/s
	

	8.6
	检查床最大水平移动范围
	≥244cm
	

	8.7
	自动步进扫描床 
	具备
	

	8.8
	生理信号显示
	具备
	

	8.9
	紧急制动系统（含患者专用报警装置）
	具备
	

	8.10
	VCG心电门控
	具备
	

	8.11
	呼吸门控
	具备
	

	*8.12
	智能流程优化技术
	
	

	8.12.1
	头部流程优化技术
	具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam
	

	8.12.2
	关节流程优化技术
	具备，DOT或者APx技术
	

	8.12.3
	智能一键后处理技术
	具备
	

	8.12.4
	智能优化重建平台
	具备
	

	8.12.5
	智能优化重建可用于多部位多序列
	具备
	

	9. 后处理接口

	9.1
	软件控制照相
	具备
	

	9.2
	激光相机接口
	具备
	

	9.3
	远程维修遥控
	具备
	

	9.4
	DICOM发送/接收
	具备
	

	9.5
	DICOM查询/检索
	具备
	

	9.6
	DICOM基本打印
	具备
	

	9.7
	图像传输速度
	1GB/秒
	

	10. 扫描参数

	10.1
	最小二维层厚
	≤0.1mm   
	

	10.2
	最小三维层厚
	≤0.05mm     
	

	10.3
	最大采集矩阵
	≥1024
	

	10.4
	弥散加权B值
	≥10000       
	

	10.5
	最大扫描视野
	≥50cm 
	

	10.6
	最大DTI方向
	≥256
	

	10.7
	自旋回波最短TR（128矩阵）
	≤3.1
	

	10.8
	自旋回波最短TE（128矩阵）
	≤1.8
	

	10.9
	自旋回波最短TR（256矩阵）
	≤4ms
	

	10.10
	自旋回波最短TE（256矩阵）
	≤2.5ms
	

	10.11
	快速自旋回波最短TR（128矩阵）
	≤3.5
	

	10.12
	快速自旋回波最短TE（128矩阵）
	≤1.8
	

	10.13
	快速自旋回波最短TR（256矩阵）
	≤4.5
	

	10.14
	快速自旋回波最短TE（256矩阵）
	≤2.2
	

	10.15
	快速自旋回波序列最大回波链
	≥480
	

	10.16
	EPI 最短TR（128矩阵）
	≤5ms
	

	10.17
	EPI 最短TE（128矩阵）
	≤1.5ms
	

	10.18
	EPI 最短TR（256矩阵）
	≤6ms
	

	10.19
	EPI 最短TE（256矩阵）
	≤1.8ms
	

	10.20
	3D稳态自由进动最小TR（256矩阵）
	≤2.6ms
	

	10.21
	3D稳态自由进动最小TE（256矩阵）
	≤0.64ms
	

	11. 扫描序列

	11.1
	自旋回波(SE)
	
	

	11.1.1
	自旋回波序列
	具备
	

	11.1.2
	2D/3D FSE
	具备
	

	11.1.3
	FSE回波分享
	具备
	

	11.1.4
	三维FSE序列
	具备
	

	11.1.5
	单次激发FSE
	具备
	

	11.1.6
	脂肪抑制序列
	具备
	

	11.1.7
	频率脂肪抑制
	具备
	

	11.1.8
	水抑制序列
	具备
	

	11.2
	反转恢复（IR）
	
	

	11.2.1
	常规IR序列
	具备
	

	11.2.2
	快速IR 序列 (水/脂抑制技术)
	具备
	

	11.2.3
	水抑制( FLAIR)
	具备
	

	11.2.4
	单次激发快速反转恢复序列
	具备
	

	11.3
	梯度回波(GRE) 
	
	

	11.3.1
	多层面梯度回波
	具备
	

	11.3.2
	3D梯度回波
	具备
	

	11.3.3
	亚秒T1加权(2D/3D)
	具备
	

	11.3.4
	亚秒T2加权(2D/3D)
	具备
	

	11.3.5
	去除剩余磁化梯度回波技术
	具备
	

	11.3.6
	利用剩余磁化梯度回波技术
	具备
	

	11.3.7
	重T2 加权高对比序列
	具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE
	

	11.4
	平面回波(EPI)
	
	

	11.4.1
	单次激发EPI
	具备
	

	11.4.2
	自旋回波EPI
	具备
	

	11.4.3
	梯度回波EPI 
	具备
	

	11.4.4
	反转EPI
	具备
	

	12. 高级应用技术

	12.1
	体部成像
	
	

	12.1.1
	肝脏动态增强
	具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE
	

	12.1.2
	全身弥散成像软件包
	具备      
	

	12.1.3
	同相位/去相位水脂分离技术
	具备，DIXON 或3D Dual Echo
	

	12.1.4
	呼吸导航技术
	具备
	

	12.1.5
	磁共振胰胆管造影
	具备
	

	12.1.6
	磁共振尿路造影
	具备
	

	12.1.7
	磁共振椎管造影
	具备
	

	12.2
	神经成像

	*12.2.1
	无造影剂全脑容积灌注成像（不可用科研序列替代）
	
	

	12.2.2
	ASL定量后处理分析软件
	具备
	

	12.2.3
	高分辨率颈髓成像
	具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE
	

	12.2.4
	高分辨率内耳三维成像
	具备
	

	12.2.5
	全脊柱成像
	具备
	

	12.2.6
	全中枢神经系统成像
	具备，使用一体化线圈或专用线圈
	

	12.3
	弥散成像
	
	

	12.3.1
	各向同性采集
	具备
	

	12.3.2
	各向异性采集
	具备
	

	12.3.3
	ADC值测量
	具备
	

	12.3.4
	ADC-map彩图
	具备
	

	12.3.5
	体部脏器弥散
	具备
	

	12.4
	灌注成像

	12.4.1
	灌注成像技术
	具备
	

	12.4.2
	rCBV分析
	具备
	

	12.4.3
	TTP分析
	具备
	

	12.4.4
	MTT分析
	具备
	

	12.4.5
	负积分图
	具备
	

	12.4.6
	检索图
	具备
	

	12.4.7
	时间信号曲线
	具备
	

	12.4.8
	彩色显示
	具备
	

	12.5
	血管成像

	12.5.1
	2D/3D TOF法技术
	具备
	

	12.5.2
	连续多层3D时飞法(TOF)技术
	具备
	

	12.5.3
	门控2D血管
	具备
	

	12.5.4
	2D/3D相位对比法技术
	具备
	

	12.5.5
	增强对比MRA
	具备
	

	12.5.6
	智能造影剂跟踪技术
	具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track
	

	12.5.7
	门静脉成像技术
	具备
	

	12.5.8
	自动移床MRA
	具备
	

	12.5.9
	磁化转移(MTC)
	具备
	

	12.5.10
	动静脉分离技术
	具备
	

	12.5.11
	最大强度投影
	具备
	

	12.5.12
	多层面重建
	具备
	

	12.5.13
	曲面重建
	具备
	

	12.5.14
	电影回放
	具备
	

	12.6
	心脏成像

	12.6.1
	常规形态学成像
	具备
	

	12.6.2
	快速梯度回波/快速心脏采集
	具备
	

	12.6.3
	黑血技术，包括脂肪抑制黑血技
	具备
	

	12.6.4
	亮血技术
	具备
	

	12.6.5
	心电触发
	具备
	

	12.6.6
	二维/三维多相位成像
	具备
	

	12.6.7
	快速心脏电影
	具备
	

	12.7
	肿瘤成像

	12.7.1
	专用肿瘤检测序列
	具备
	

	12.7.2
	类PET成像功能
	具备
	

	13. 并行采集技术

	13.1
	基于图像算法
	具备，mSENSE或ASSET或SENSE
	

	13.2
	并行采集加速因子
	≥4
	

	13.3
	自动校准技术
	具备
	

	13.4
	压缩感知成像技术
	具备可应用于全身含心脏
	

	14. 伪影校正技术

	14.1
	流体补偿
	具备
	

	14.2
	呼吸补偿
	具备
	

	14.3
	卷积伪影去除
	具备
	

	14.4
	前瞻性运动伪影校正
	具备
	

	14.5
	回顾性运动伪影校正
	具备
	

	15. 其他技术参数要求

	15.1
	自动和手动滤波
	具备
	

	15.2
	实时交互式成像
	具备
	

	15.3
	三维定位系统
	具备
	

	15.4
	频率编码方向扩大采集
	具备
	

	15.5
	相位编码方向扩大采集
	具备
	

	15.6
	预饱和技术
	具备
	

	15.7
	饱和带数目
	≥6
	

	15.8
	脂肪饱和技术
	具备
	

	15.9
	水饱和技术
	具备
	

	15.10
	水激发技术
	具备
	

	15.11
	偏中心扫描技术
	具备
	

	15.12
	扫描暂停技术
	具备
	

	15.13
	可变带宽技术
	具备
	

	15.14
	可变k空间填充
	具备
	

	15.15
	非/对称回波
	具备
	

	15.16
	信噪比指示器
	具备
	

	15.17
	优化反转角技术
	具备
	

	15.18
	线圈灵敏度校正
	具备
	

	15.19
	神经高分辨成像
	具备
	

	15.20
	磁共振实时定位
	具备
	

	15.21
	磁共振实时透视
	具备
	

	15.22
	交互式参数改变
	具备
	

	15.23
	扫描参数顾问
	具备
	

	15.24
	恒定信号技术
	具备
	

	15.25
	小视野弥散成像技术
	具备
	

	15.26
	弥散张量成像（DTI）
	具备
	

	15.27
	单体素/多体素波谱成像
	具备
	

	15.28
	肝脏铁脂肪双定量成像
	具备
	

	16
	整机质保≥1年
	具备
	

	17
	附属设备
	具备
	

	17.1
	扫描室摄像监视系统
	具备
	

	17.2
	水冷系统一套，与磁共振中标型号兼容性好、性能优良
	具备
	

	17.3
	操作间电脑桌
	具备
	

	17.4
	机房装修
	具备
	

	17.5
	对接系统
	具备
	

	17.6
	医生工作站配备（根据需要）
	具备
	





2、CT货物需求一览表及技术规格

一.概述

	本次招标采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二.设备技术要求及相应配置

	
	
	招标要求
	说明

	一. 
	生产厂家
	
	

	*1
	设备要求
	为保证整机稳定性和兼容性，要求投标型号影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家，同时提供证明文件页
	

	二. 
	设备合法销售有关文件
	国家医疗器械注册证（NMPA）
	

	三.
	主要参数
	
	

	1
	机架系统
	
	

	1.1
	旋转方式
	螺旋
	

	1.2
	机架宽度
	≤220cm
	

	*1.3
	机架孔径
	≥70cm
	

	1.4
	探测器类型
	固体稀土陶瓷探测器
	

	1.5
	滑环类型
	低压滑环
	

	*1.6
	探测器宽度
	≥20mm
	

	1.7
	探测器排数
	≥32排
	

	*1.8
	球管焦点到探测器的距离
	≤96cm
	

	*1.9
	为保障图像高清性要求探测器与设备为同品牌（提供检测报告）
	具备
	

	*1.10
	每排探测器物理个数
	≥700个
	

	1.11
	图像重建层数
	≧64层
	

	2
	扫描床系统
	
	

	2.1
	床水平移动范围
	≥1000mm
	

	2.2
	床定位精度
	≤0.25mm
	

	3
	高压系统
	
	

	3.1
	高压发生器功率
	≥42KW
	

	3.2
	球管热容量
	≥10MHU
	

	*3.3
	阳极实际最大散热率（非等效）
	≥500KHU/min
	

	3.4
	球管最小输出电流
	≤10mA
	

	3.5
	球管最大输出电流
	≥300mA
	

	3.6
	毫安步进
	≤5mm
	

	3.7
	球管电压范围
	≥80-140KV
	

	*3.8
	小焦点大小
	≤0.56mm2
	

	3.9
	最大单螺旋连续扫描时间
	≥100秒
	

	*3.10
	为保障售后稳定性要求球管与设备为同品牌（提供检测报告）
	具备
	

	*3.11
	为保障售后稳定性要求高压发生器与设备为同品牌（提供检测报告）
	具备
	

	4
	主操作台 
	
	

	4.1
	主计算机操作系统
	Linux或Windows
	

	4.2
	内存
	≥32GB
	

	4.3
	硬盘容量
	≥1TB
	

	4.4
	同步处理
	具有
	

	4.5
	同步同屏显示不同方式后处理的图像
	具有
	

	4.6 
	同步摄片
	具有
	

	4.7
	高分辨率显示器
	≥21英寸LCD（1920×1080）
	

	4.8
	主操作台显示器个数
	≥1个
	

	4.9
	最薄重建层厚
	≤0.625mm
	

	5
	扫描参数
	
	

	5.1
	扫描时间
	≤1.0s/360度
	

	5.2
	轴扫图像采集
	≥32层/360度
	

	5.3
	扫描速度可选范围
	≥6种 （提供具体扫描速度值）
	

	5.4
	定位像长度
	≥100cm
	

	5.5
	空间分辨率
	≥18LP/cm (0%MTF)
	

	5.6
	密度分辨率
	≤5mm@0.3% 10mGy
	

	5.7
	图像重建速度
	≥22幅/秒(512×512矩阵)
	

	6
	临床应用软件
	
	

	6.1
	MPR
	有
	

	6.2
	MPVR
	有
	

	6.3
	3D软件包
	有
	

	6.4
	最大密度投影MIP
	有
	

	6.5
	最小密度投影MinIP
	有
	

	6.6
	三维容积显示(Volume Rendering)
	有
	

	6.7
	三维血管CTA
	有
	

	6.8
	仿真内窥镜功能
	有
	

	6.9
	CT电影
	有
	

	6.10
	造影剂智能动态跟踪
	一次注射完成
	

	6.11
	螺旋扫描降噪软件
	有
	

	6.12
	肺纹理增强软件
	有
	

	6.13
	运动伪影校正软件
	有
	

	6.14
	条状伪影消除软件
	有
	

	6.15
	后颅窝伪影校正软件
	有
	

	6.16
	X射线优化滤过功能
	有
	

	6.17
	呼吸控制倒计时提示
	具备
	

	6.18
	呼吸控制语音提示
	具备
	

	6.19
	低剂量扫描功能
	有，可达到最低10mA的扫描剂量
	

	6.20
	Dicom3.0 数字接口
	具备
	

	6.21
	自动语音系统及双向语音传输
	
	

	7
	射线防护
	投标设备符合射线防护标准
	

	8
	剂量检测
	投标方有剂量检测及显示系统
	

	9
	售后服务
	省内有固定维修点
	

	9.1
	维修点
	提供详细地址及联系电话
	

	
	
	省内有专职的CT维修工程师
	

	10
	第三方附属设备
	具备图文工作站
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3、高端彩色多普勒超声诊断仪技术规格
1、 设备名称：彩色多普勒超声系统
设备用途及说明：妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、早孕检查，盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。
2、 系统技术规格及概述：
*3.1显示器：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，显示器可以上下、左右及前后移动，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节。
3.2 ≥12英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥25度）
3.3触摸屏支持手势控制（提供手势控制的证明图片），支持手写和带上橡胶手套触摸，支持翻页、显示隐藏的菜单、图像参数调节等；支持测量、放大、缩小、旋转和擦除投影的 3D/4D 图像；支持8个自定义双指手势功能:如冻结、存图、打印、开启某些成像模式和其他特殊功能
3.4. 触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式
3.5控制面板具有6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移）
3.6支持将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作（提供触摸屏投影、描迹证明图片）
3.7探头接口≥5个
四、系统成像技术
4.1二维灰阶模式
4.2谐波成像模式
4.3 M型模式
4.4彩色M型模式
4.5解剖M型模式 (≥3条取样线) 
4.6支持曲线M型模式
4.7彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
4.8频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）
4.9支持组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式
4.10 扩展成像，要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用
4.11空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线
4.12 全域动态聚焦技术，基于全息域数据的连续 发射聚焦技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）
*4.13 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）
4.14 宽景拼接成像技术（非拓展成像）
4.15支持二维宽景和能量宽景，具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放，支持旋转，旋转角度大于等于300度。
4.16 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头
4.17 宽景拼接长度不小于100cm。
4.18斑点抑制成像
4.19频率复合成像
4.20二维/彩色取样框角度独立偏转技术
4.21实时双幅对比成像
4.22至少具备独立的三种不同的血流成像技术，包括但不限于高分辨率血流成像、二维立体血流成像以及超微细血流成像技术或类似技术：
4.22.1 以上三种独立血流技术同时支持color和power模式
4.22.2 超微细血流成像可支持2D和3D微血流灌注的定量评估，其中2D下可分析彩色灰阶像素比，3D下可分析血管指数、血流指数和血管血流指数。
4.23 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像
4.24 全屏放大
4.25局部放大（支持前端、后端放大）
五、高级成像功能
5.1.造影成像
5.1.1造影成像功能支持腹部探头、浅表探头
5.1.2支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换
5.1.3支持微血管造影增强功能
5.1.4支持低机械指数造影
5.1.5具有双计时器
5.1.6造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI
5.1.7 具备一件摆正功能，可自动调整造影和组织图像至最佳展示位置。
5.2.弹性成像
5.2.1应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术
5.2.2 应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能
*5.2.3 剪切波弹性成像，支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头和一线一凸双平面探头
5.2.4 剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息
*5.2.5 具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据。
5.2．6 支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。
5.3 3D/4D容积成像功能
5.3.1支持妇产场景自动容积成像功能，通过自动识别当前切面的器官类型，自适应调节3D/4D扫描相关参数（例如取样框大小与位置、扫描质量、角度等），数据采集完成后自动选择适当的后处理方式（例如渲染模式、切面自动成像等），支持产科、妇科、生殖、盆底等应用。
5.3.2容积多光源渲染成像，支持光源数量≥3个，光源类型≥3种，可支持任意组合渲染，非传统单一点光源渲染成像。
5.3.3胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦。
5.3.4支持四维容积成像:MPR多平面成像、壁龛成像
*5.4 支持妇产场景自动二维成像运算功能，通过自动识别当前切面的器官类型，基于临床扫查场景的自动配置，包括图像参数自动设置，二维自动测量，血流分析自动设置及计算，包括子宫内膜和卵巢的二维自动测量等。
*5.5 支持乳腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。
六、测量/分析和报告
6.1全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊
6.2自动产科测量，要求自动测量≥6项胎儿发育评估指标
6.3 自动NT测量
6.4 胎儿心脏评估：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。
6.5 3D/4D容积测量与分析
6.5.1支持胎儿颅脑容积自动分析功能，基于胎儿颅脑3D容积数据，自动识别符合国际妇产超声学会ISUOG关于胎儿颅脑扫查的4个标准切面，并自动测量6项相关生物指标。
6.5.2 支持胎儿心脏容积自动切面识别功能，可基于STIC技术实现胎心容积下的检查切面自动获取，获取切面数量≥6个。
*6.5.3 支持盆底超声智能解决方案，支持基于三大参考坐标系的盆腔2D自动测量，支持基于容积自动识别和自动容积成像的肛提肌裂孔全自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），支持肛提肌横断面全自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），支持肛门括约肌容积自动断层成像。。
*6.5.4 子宫内膜自动成像与容积分析功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动识别子宫内膜场景，基于自动获取的容积数据完成子宫内膜冠状面自动成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。
6.5.5 颅内容积自动测量功能，可自动识别胎儿颅脑，基于颅脑的3D容积数据自动完成胎儿颅内立体轮廓显示和渲染，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。
6.5.6 支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量。其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。
*6.6 支持自动胎心率测量，可支持在B模式及M模式下自动计算胎心率。（提供证明图片）。
6.7 支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。
6.8 支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间
6.9 内置生殖超声专用自定义评分模型及报告模板。
6.10 内置子宫畸形分类参考标准（欧洲ESHRE & ESGE北美ASRM参考标准），要求附图。
七 .电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
7.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
7.2原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）
7.3内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行
7.4通过网络可在超声主机上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内，设备已储存患者基本信息后仍可选是否传输患者姓名、检查部位、年龄、性别、检查时间。
8、 系统技术参数及要求
8.1二维灰阶模式
8.1.1最大显示深度:≥40cm（提供图片证明） 
8.1.2 TGC: ≥8段
8.1.3 LGC: ≥8段
8.2彩色多普勒成像
8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
8.2.2取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)
8.2.3支持B/C 同宽
8.3 频谱多普勒模式
8.3.1最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）
8.3.2最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
8.3.3 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头（提供最大最小值的证明图片）
8.3.4 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)
九. 连通性要求
9.1.支持网络连接
9.2.具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。
十. 探头规格
10.1频率：超宽频带或变频探头
10.2二维、彩色、多普勒均可独立变频
10.3探头配置（4把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、腹部容积探头和腔内容积探头，可支持心脏单晶体探头、一线一凸双平面探头等。
10.4阵元：最大有效阵元数≥576阵元
10.5探头扫描频率：
单晶凸阵：超声频率	1.2- 6.0 MHz
电子线阵：超声频率4.0-15.0 MHz
腹部容积探头：超声频率1.8- 8.2MHz
腔内容积探头：超声频率2.0-9.0MHz
十一、外设和附件
11.1内置一体化的耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调，非外接设备。
11.2图文工作站一套（采集卡、电脑一套、打印机）、稳压电源1台
11.3探头配置：4把，腹部探头、腔内容积探头、腹部容积探头、浅表探头各1把
11.4原厂整机保修≥3年。
11.5每年≥2次免费保养
11.6免费对接医院his系统

4、超高档彩色多普勒超声波诊断仪
（全身应用型）公共参数
（一）设备用途
1．适用于腹部、心脏（含儿童及新生儿心脏）、妇产（含产科、妇科）、泌尿、浅表组织与小器官、血管及儿科的临床超声诊断。
（二）主机与显示系统
★2．配置彩色液晶显示器，尺寸≥21英寸，支持上下、左右多方位调节。
★3．配置彩色液晶触摸屏，尺寸≥12英寸，支持手指触控及滑动翻页操作。
4．操作面板支持上下高度及左右方向的调节（或旋转）。
5．探头接口≥5个，均可激活且相互通用。
6．主机内置二维灰阶成像单元、彩色多普勒成像单元、能量多普勒成像单元、脉冲波多普勒（PW）成像单元、连续波多普勒（CW）成像单元及三维（容积）成像单元。
7．具备软件波束形成（全程动态聚焦／全域聚焦）成像技术。
8．具备空间复合成像技术。
9．具备组织谐波成像技术。
（三）探头
10．配套探头不少于3个，至少包含腹部凸阵探头、高频线阵探头各1个。
11．支持凸阵、线阵、相控阵探头。
12．腹部凸阵探头：超声频率覆盖1.2—5.0 MHz。
13．高频线阵探头：超声频率覆盖3.0—11.0 MHz。
14．相控阵探头：扫描角度≥90°。
15．所配探头均为超宽频（宽频）变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式频率可独立调节。
（四）成像技术
16．二维灰阶成像（B型）。
17．M型成像。
18．解剖M型成像。
19．彩色多普勒成像，含彩色多普勒与能量多普勒模式。
20．二维立体血流显示。
21．频谱多普勒成像，具备脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）及高脉冲重复频率（HPRF）。
22．频谱多普勒自动包络、自动测量与计算。
23．双同步／三同步显示，支持二维、彩色多普勒与频谱多普勒同步显示。
24．组织多普勒成像（TDI），含彩色速度模式与频谱（脉冲波）模式。
25．超声造影成像，支持凸阵、线阵及相控阵探头。
26．造影定量分析，具备时间强度曲线（TIC）分析及后处理功能。
（六）测量与分析
27．一般测量：距离、面积、周长、体积、角度。
28．多普勒血流测量与分析。
29．心脏功能测量与分析。
30．血管（外周血管）测量与分析。
31．报告管理：测量结果可自动进入报告，支持报告的存储、检索与打印。
（七）图像存储与回放
32．主机内置存储容量≥1 TB。
33．具备图像存储与电影回放重现功能。
34．具备病案管理单元，支持病人资料、报告、图像的存储、修改、检索与打印。
35．支持同屏对比显示多个不同模式的动态、静态图像。
36．支持动态图像、静态图像以通用格式导出（存储）至可移动存储媒介。
（八）主要技术指标
37．数字集成化TGC（时间增益补偿）分段≥8段。
38．最大成像深度≥38 cm。
39．凸阵探头，18 cm深度、全视野，二维帧频≥20帧／秒。
40．相控阵探头，18 cm深度、扫描角度90°，二维帧频≥45帧／秒。
41．脉冲波多普勒（PW）最大测量速度≥7.6 m/s。
42．连续波多普勒（CW）最大测量速度≥20 m/s。
43．取样容积（取样宽度）范围0.5—20 mm。

附加，（五）容积（三维／四维）成像
附加27．支持灰阶三维／四维容积成像。
附加：28．具备基于B型、M型、频谱多普勒及彩色多普勒模式的测量与分析功能。

其他要求：
全身：电脑一套  打印机 工作站 稳压电源 
腹部、阴超、心脏、浅表探头4个
整机保修大于等于3年。
每年2次免费保养
一体化耦合剂加热器

5、便携式彩色多普勒超声诊断仪公共参数
（一）设备用途
1．适用于腹部、心脏、妇产（含产科、妇科）、浅表组织与小器官、血管的临床超声诊断。
（二）主机与显示系统
2．整机为一体式便携（笔记本式）彩色多普勒超声诊断系统，主机与显示单元一体化。
3．配置彩色液晶显示器，尺寸≥15英寸。
★4．整机重量（含电池）≤4.7 kg。
5．主机内置二维灰阶成像单元、彩色多普勒血流成像单元、能量多普勒成像单元、脉冲波多普勒（PW）成像单元及连续波多普勒（CW）成像单元。
（三）探头
6．支持并配置凸阵探头与线阵探头。
（四）成像技术
7．二维灰阶成像（B型）。
8．彩色M型成像。
9．解剖M型成像。
10．彩色多普勒成像，含彩色多普勒与能量多普勒模式。
11．频谱多普勒成像，具备脉冲波多普勒（PW）与连续波多普勒（CW）。
（五）测量与分析
12．具备基于B型、M型、频谱多普勒及彩色模式的测量与分析功能。
13．一般测量：距离、面积、周长等。
14．产科（妇产科）测量。
15．血管内中膜（或血管）自动测量。
（六）图像存储与回放
16．内置固态硬盘，容量≥500 GB。
17.具备电影回放功能，支持手动及自动回放。
18.数字集成化TGC分段≥6段。
19．脉冲波多普勒（PW）最大测量速度≥7.2 m/s。
20．连续波多普勒（CW）最大测量速度≥14.0 m/s。
21．内置可充电电池，支持脱离外接电源连续扫查。（时间）
22．腹部凸阵探头：超声频率覆盖2.0—5.0 MHz。
23．高频线阵探头：超声频率覆盖6.0—12.0 MHz。
24．一键（自动）图像优化。
25．穿刺针增强，应用于超声引导下的穿刺针体增强显示。
其他配置：
1. 配备台车

6、麻醉机共同参数
一、整机与气源
1.适用对象：均可用于成人、小儿、新生儿麻醉手术。
2.气源：标配氧气、空气双气源；具备氧安全保护机制。
3.电器一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。
4.断电保障：配置后备电池≥90分钟，支持断电后继续工作。
5.挥发罐：标配七氟醚挥发罐，具备压力、温度、流量补偿功能。
二、呼吸回路
1.回路部件支持高温高压消毒≥130℃。
2.具备CO₂旁路相关能力，机械通气过程中可更换钠石灰罐
三、呼吸机（气动电控，全中文操作显示）
1.基础通气模式：具备容量控制VCV、压力控制PCV、压力控制容量保证PCV‑VG、手动通气；具备窒息后备保护通气。
2.潮气量上限：最大潮气量均可达到1500ml。
3.呼吸频率范围上限均为100次/分钟。
4.支持电子PEEP，屏幕设置，支持OFF关闭状态。
5.支持吸呼比大范围调节。
四、显示与波形监测
1.彩色触控显示屏尺寸≥12英寸。
2.通气监测参数：可监测呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）。
3.波形：可显示压力‑时间、流速‑时间波形；支持压力‑容量环(P‑V)、流量‑容量环(F‑V)呼吸环监测。
4.麻醉气体：支持5种麻醉药吸入、呼出浓度监测，可计算MAC值；可扩展选配AG麻醉气体模块、BIS模块，对接监护设备。
附加：麻醉工作工作台，
附加：支持双挥发罐罐位
1.通用报警：包含氧浓度、气道压力、潮气量、分钟通气量、窒息等报警项目。
2.具备通气数据记录、趋势回顾功能。

7、除颤监护仪技术规格要求
1. 重量：≤6.5kg，含电池、体外板和心电导联线。
2. ★彩色显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
3. 支持中文操作界面。
4. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。
5. ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护
6. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
7. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量可调，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
8. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1-50J
9. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
10. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
11. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能
12. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
13. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
14. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
15. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
16. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种。
17. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压。
18. [bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。
19. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
20. 标配1块智能理电池，可支持200J除颤≥300次。
21. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
22. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
23. 可存储至少10小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
24. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。
25. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
26. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。
27. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。
28. 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

8、转运对接床共同参数
一、整机用途与结构
2.采用双车对接结构，对接总长度约3610‑3650mm；单车床面宽度均为640mm。
3.具备升降调节功能，可调节床体高度。
4.背板靠背角度可调。
二、安全与锁止机构
1.两车对接具备自动锁止+机械双重保险卡扣；
2.配置Φ150mm中控静音脚轮，带有导向轮。
配置顺滑平移轨道，实现免抬患者转运。
三、护栏、材质及配件
3.标配医用床垫、约束带、输液架基础配套附件。
4.脚轮具备中控制动功能，转运到位可锁止固定。
附加：属于Ⅰ类医疗器械，用于手术室患者无需搬动，两车对接完成平移转运。
附加：配备可折叠PP材质护栏，起到防护作用。
车架采用铝合金材质，耐腐蚀，可耐受消毒剂擦拭。
护栏采用一体吹塑成型，具备升起，落下，可平放，三种形态功能，护栏板有角度指示，有输液管凹槽
车辆整体配备四个刹车踏板，便于护理人员操作，底部配备两段式托盘，可放杂物

9、电动综合手术床技术配置要求
1. 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。
2. 手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、备用面板等多种方式，且每套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。
3. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Hlk191943391]★手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为80mm, 减少压疮发生风险，同时床垫接缝处采用超声波无缝烫接技术，透气孔采用双层防水透气膜结构设计。
4. [bookmark: OLE_LINK9]★手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试。
5. [bookmark: _Hlk191946753]手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。
6. [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK11]★手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm，同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。
7. [bookmark: OLE_LINK10]★手术床防水等级≥IPX5。
8. [bookmark: _Hlk191943062]手术床可一键预设正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。
9. 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60 次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120 次手术需要。
10. ★手术床承载重量≥290kg。
11. ★技术参数：
· [bookmark: OLE_LINK5]手术床宽度：520±20mm，长度2080±20mm
· 纵向最大倾斜角度（头倾）：≥30°
· 纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°
· 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21°
· 头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90°
· 背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥45°
· 腿板最大倾斜角度：上折≥40°；下折≥90°
· 手术床最低台面：≤680mm
· 手术床最高台面：≥1035mm
· 手术床基本配置要求：
配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），腰桥，分体式腿板，备用面板，有线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）
10、病人监护仪技术参数

1、液晶显示屏≧8.4英寸、无风扇设计，安静、节能，不影响病人休息，同时降低交叉感染的可能性，监护病人类型包括成人、小儿、新生儿。
2、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温
3、至少同时显示6道波形；支持5导心电同屏显示以及心电波形级联显示、心电滤波方式至少包括诊断、手术、监护。
4、具有三/五导联心电监测功能并可自由切换；心率来源至少包括心电、血氧、心电/血氧自动、心电/血氧同时。
5、具有全导联心电检监测功能，支持12种导联方式。 
6、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。
7、具有报警事件回放功能，报警事件存储和回顾≧72个。
8、具有波形冻结及冻结波形回顾功能。
9、具有网络接口：提供网络接口组建中央监护系统
10、支持记录功能：具有内置记录仪接口，可选配内置记录仪，实现打印功能。
11、配置内置可充电电池。
★12、监护仪设计使用年限≥10年。

11、可视喉镜共同参数
一、整机与显示主机
1.设备组成：包含显示主机、镜片/窥视手柄部件、充电配套装置。
2.显示屏：液晶屏尺寸≥3.0英寸；显示屏支持多角度旋转调节（前后、左右转动）。
3.供电方式：内置可充电电池，具备低电量提醒。
4.影像功能：支持拍照、录像功能，可本地存储影像资料；
二、成像与光源
1载高清摄像头+LED冷光源
三、适配患者
1.可适配不同年龄段、不同体型患者的气管插管；支持多种规格镜片。
附加：支持USB接口实现照片、视频数据导出。
2.具备镜头防雾相关技术，避免插管过程起雾造成视野模糊。

12、新生儿辐射保暖台共有参数

一、基础功能与结构共有参数
1.设备用途：用于新生儿敞开式护理、抢救及体温调节。
2.控温模式：支持肤温模式、手控（手动）模式。
3.温控范围:肤温模式下控制温度范围：34℃～37.5℃
4.辐射头：辐射箱（辐射头）水平角度可调。
5.婴儿床倾斜角度无极可调
6.安全报警：具备多种故障报警提示，多重安全防护，独立超温保护。
7. APGAR计时评分功能：具备APGAR评分计时声光提示
二、共有标配附件/结构
1.婴儿床板可以翻转拆卸
2.配备照明灯，用于新生儿检查、夜间观察。
附加：输液架、托盘等组件.
报警项目：断电报警，传感器报警，偏差报警，超温报警，设置报警、检查报警系统提示
保暖台使用期限≥8年，质保两年。
13、可视喉镜共同参数
一、整机与显示主机
1.设备组成：包含显示主机、镜片/窥视手柄部件、充电配套装置。
2.显示屏：液晶屏尺寸≥3.0英寸；显示屏支持多角度旋转调节（前后、左右转动）。
3.供电方式：内置可充电电池，具备低电量提醒。
4.影像功能：支持拍照、录像功能，可本地存储影像资料；
二、成像与光源
1载高清摄像头+LED冷光源
三、适配患者
1.可适配不同年龄段、不同体型患者的气管插管；支持多种规格镜片。
附加：支持USB接口实现照片、视频数据导出。
2.具备镜头防雾相关技术，避免插管过程起雾造成视野模糊。


14、高频电刀技术参数
★1 . 工作模式：具备单极、双极模式
2.允许最大功率切割≥100W
3.单极凝性能：1～90W（负载≥500Ω），要求功率连续可调，
4.双极性能：1～60W（负载≥100Ω）,要求功率连续可调 
5.具备接触质量监督系统（REM） 
6.开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动 报警错误提示。 
7.满足临床科室要求，主要适用于妇科宫颈LEEP手术过程中的病变组织的切割与凝固。
8. 适用范围：配合单极和双极附件处理妇科宫颈组织切割和凝血 
9.脚踏开关防水等级≥ IPX8。
10.吸烟系统技术参数：.四级过滤，采用进口过滤器，有效过滤≤0.3μm以上颗粒烟雾、灰尘以及细菌微生物等污染物。细菌和病毒的滤除率大于99.999%（提供使用说明书）。
附加：1.混切:混切性能：1～100W（负载≥500Ω），要求功率连续可调 。
附加：2.配备多种类型的手术电极，标准接口，可以兼容其他品牌。
附加：质保两年（非人为损坏）

15、4K宫腔镜摄像系统参数
一、摄像主机
★1.图像分辨率≥3840×2160，超高清分辨率。
2.防护等级CF级别。
3.图像处理器有彩色显示屏，屏幕≥7英寸，触摸屏操作，可以在显示屏中操作参数及设置。
4.具有图像数字变焦功能，支持≥3倍电子放大。
5.主机自带刻录功能，可以通过优盘或硬盘自由录像，具有至少一个USB接口，用于录像。
6.录制视频的分辨率3840×2160或者1920×1080可选。
7.具有录像截屏功能。
8.接口：包含12G-SDI、HDMI、DVI接口，具备 2 路高清信号输出
二、4K摄像头 
1.可采集3840×2160分辨率图像。
2.具有≥3个自定义摄像头按键，可实现白平衡、拍照、录像、电子放大、光谱染色、图像翻转等功能设置。
3.摄像头防护等级：≥IPX7。
三、LED冷光源 
1.具有主机光源联动功能。
2.防电击程度分类为：CF 级别防护。
3.白光冷光源的输出总光通量应≥1000Lm。
4.LED灯泡工作寿命≥40000小时。
5.具有高温报警、灯泡寿命警示功能。
四、4K显示器 
1. 4K医用LCD监视器，尺寸27英寸。
2. 支持4K 60Hz超高清显示。
3. 分辨率≥3840*2160，超高清图像显示；
五、膨宫机 
1.设备类型：I类BF型
2.压力设置范围： 37.5-337.5mmHg，，压力显示支持mmHg或kPa单位，冲洗流速范围：0-500mL/min
六、常规宫腔检查镜
1.宫腔镜直径≤4mm， 30度视野方向，工作长度≥300mm；
2.配备可持续灌流用内鞘；
3.配备可持续灌流用外鞘
4.镜子可进行高温高压或等温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌。
七、双极等离子主机
1.操作屏幕尺寸≥6寸。
2.等离子双极模式的工作频率≥300kHz。
3.输出功率：等离子电切1-200W可调，等离子电凝1-120W可调。
可选：1.包含：显示器、电脑、打印机、台车
可选：2.高性能台车，监视器支架可以俯仰和水平旋转；
可选：3.主机具备多种光源联动功能：光源未打开、调光线缆未正确连接，或导光束未插入时，监视器画面上有图文提示。
可选：视角为水平≥178°，垂直≥178°，满足手术室不同人员站位观看需求。
可选：4.具有过压减压功能，安全控制宫腔压力，具有过压报警功能。
可选：5.配备活检钳、异物钳、剪刀各一把
可选：6.宫腔镜景深≥1-90mm，极近景依旧清晰，远近移动无需反复对焦

16、电子阴道镜参数（公共参数）
一、整机要求
1.设备使用年限：10年（提供设备铭牌图片并加盖厂家公章）。
二、具体参数
1.镜头具有自动聚焦和手动调焦功能。
★2.成像系统水平分辨率≥1300TVL，图片分辨率是3840x2160高清分辨率（提供检测报告并加盖厂家公章）。
3.有效操作距离不窄于：250mm-320mm。
4.支持多种采图方式。
5.提供阴道镜RCI诊断评估方法，智能提示病变级别。
6.具有DICOM 3.0 数据交换接口，可支持下载病人信息。
7.具有DICOM 3.0 数据交换接口。方便对接医院系统。
8.采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定可靠性及操作的灵敏性。
附加：1.配备镜头手柄硅胶保护套。
附加：2.支持1-60倍连续变倍
附加：3.具有发送随访微信、短信功能。

[bookmark: OLE_LINK1]17、经皮黄疸仪参数
适用范围：适用于新生儿胆红素水平无创筛查，可用于光疗前、光疗期间及光疗后胆红素检测
1. 测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L 、mg/dL；
2. 示值误差：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；
3. 准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）；
4. 精密度：≤3%；
5. 校验屏：预定值为“0”的检查屏；
6. 平均测量功能：支持多次测量求取平均值，测量次数范围都包含1‑5 次区间；
7. 电池电量提示：具备电池低电压、电量检测提醒功能；
8. 数据存储：具备历史测量数据存储功能。
9. 光源：LED闪光灯。
使用期限：≥6年
附加参数：电源与电池：采用内置可充电锂电池供电。
附加条件：质保期两年。
18、胎儿监护仪共有技术参数
1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；
★2、≥8英寸高清显示屏，0-60°翻转，使操作简单方便；
3、 超声频率：1MHz（或2MHz）；
4、 胎心率测量范围：50bpm～240bpm；
5、 胎心率测量精度：±2bpm；
6、 宫缩压力范围：0单位～100单位；宫缩归零方式：自动，手动；
7、胎动：手动或自动检测，显示并打印胎儿活动图；
★8、内置CTG评分报告功能：具有KREBS评分、FISCHER评分、NST评分等功能；
★9、胎心、宫缩探头防水等级≥IPX8；
10、支持单胎、双胎监测；具有超声传感器信号质量指示功能；具有胎监分析功能；
★11、内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；
12、配备大容量电池；配备胎动打标器；内置USB接口；内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；
附加：有线胎心探头、宫压探头；无线胎心探头、宫压探头

19、胎儿监护仪共有技术参数
1、一体化有线/无线监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；
★2、≥8英寸高清显示屏，0-60°翻转，使操作简单方便；
3、 超声频率：1MHz（或2MHz）；
4、 胎心率测量范围：50bpm～240bpm；胎心率测量精度：±2bpm；
5、宫缩压力范围：0单位～100单位；宫缩归零方式：自动，手动；
6、胎动：手动或自动检测，显示并打印胎儿活动图；
★7、内置CTG评分报告功能：具有KREBS评分、FISCHER评分、NST评分等功能；
★8、胎心、宫缩探头防水等级≥IPX8；
9、支持单胎、双胎监测；具有超声传感器信号质量指示功能；具有胎监分析功能；
★10、内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；
11、配备大容量电池；配备胎动打标器；内置USB接口；内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

20、胎儿脐血流检测仪
一、临床血流动力学检测参数
1.S/D（脐动脉收缩期/舒张末期流速比值）
2.RI（阻力指数）
3.PI（搏动指数）
4.FVR（快速流速比）
二、图谱采集与识别共有功能
1.实时显示脐血流彩色频谱波形
2.双向血流自动识别
3.血流音频监听，可收听脐血流声音
4.可任意截取典型频谱进行自动分析
5.自动频谱包络、自动测算指标
三、辅助诊断功能
机内内置各孕周脐血流正常值参考数据库，可与检测结果对照辅助判读
四、病案与数据管理
1.大容量病案存储，可保存上万份孕妇检查档案
2.病例检索、历史档案回放功能
3.支持同一孕妇多次检查建档管理
五、软件与报告输出
1.彩色图文报告打印，支持A4纸张输出
2.可输出包含频谱波形+测量数值的完整检查报告
六、通用安全与适用属性
1.采用多普勒超声无创检测，无需采血，适合产科产前筛查、高危妊娠监护
2.符合医用电气安全标准，低超声声强，产科安全
附加参数：电脑一体机、移动推车式、彩色打印机
21、妊高征监测系统

原理：无创桡动脉脉搏波采集，血流动力学模型评估，用于妊娠期高血压疾病早期筛查、风险评估、高危妊娠监测。
一、可输出的共同临床检测指标
1.血压相关：收缩压Ps、舒张压Pd、平均动脉压MAP、脉压差DP
2.血管状态：总外周阻力TPR、血管顺应性AC、波形系数K
3.心脏功能：心率HR、每搏输出量SV、每分心输出量CO、心搏指数SI、心脏指数CI、体表面积BSA
4.血液状态：有效血容量BV、全血粘度V
5.体质指标：体重指数BMI
6.妊高筛查核心：妊高征风险/患病相关评估指数
二、硬件采集共有特性
1.桡动脉脉搏波压力传感器采集，无创、无需采血，可重复多次测量
2.信号放大处理，识别有效脉搏波形，可显示原始脉搏波
三、软件共有功能
1.内置不同孕周孕妇正常参考数据库，自动标注指标是否异常
2.病案数据库存储，可保存大量孕妇检查档案
3.病案检索：可按姓名、病案号、日期查询、回放历史记录
4.支持同一孕妇多次建档，纵向查看指标变化趋势
5.自动生成A4规格图文报告（含波形、全部参数、参考范围、风险提示）并打印
6.自动完成血流动力学参数运算，配套辅助诊断、风险分级提示
附加：打印机、一体化推车配置

22、婴儿培养箱招标参数
技术参数要求：
1. 温度控制：具有箱温控制功能。
2. 箱温控制范围：20℃～37℃。
3. 升温时间≤35min。
4. 具有湿度控制功能，湿度控制范围：30%～95%。
5. 支持婴儿床倾斜角度调节功能。
6. 工作噪音≤50dB，提供舒适的治疗环境。
7. 配备大存储抽屉，方便存储。
8. 配备输液架、托盘。
9. 产品使用寿命≥10年。
10. 配备上蓝光治疗仪。

23、无创呼吸机参数

1.适用范围：新生儿（含早产儿）和30kg以下的儿童；
2.显示屏：≥6.0英寸触摸屏；
3.监测参数：压力（气道峰压、平均压）、自主呼吸频率、血氧饱和度/吸入氧浓度；
4.图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量；
5.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%；
6.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%；
7.具有经鼻持续气道正压通气：NCPAP；
8.参数设定：
吸气压力：2.0cmH₂O-20cmH₂O；
呼吸频率：1/min-120/min；
流量调节：2L/min-20L/min；
高压时间：0.1s～15s；
低压时间：0.2s～30s；
HFNC高流量氧疗模式：流量可调范围上限≥20L/min；
9..支持快氧通气：通气持续时间可调，最长时间120s，氧浓度22%～100%可调；
10.支持手动通气，通气时间1s-15s可调；
11.具有日志功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能；

24、新生儿专用监护仪技术参数
1. 不小于10英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素，屏幕正面纯平设计；屏幕采用电容屏技术（非电阻屏），具有智能光感器，支持自动调节屏幕亮度功能。
2. 安全规格：ECG、TEMP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
3. 配置心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测。
4. 支持3导、5导心电监测，具有智能导联脱落、多导联同步分析功能。
5. 可提供SpO2、PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。
6. NIBP测量至少提供手动、自动、连续、序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果；NIBP新生儿测量范围：收缩压40-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压20-125mmHg。
7. 提供多种新生儿监护界面，至少包括呼吸氧合界面、大字体界面、单血氧界面；具有CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能。
8. 支持≥48小时全息波形的存储与回顾，支持手动/自动设置报警限功能。
25、血气分析仪公共参数
1． 检测原理：电化学法
2． 检测项目：pH、PO₂、PCO₂、K⁺、Na⁺、Cl⁻、Ca²⁺、乳酸 Lac、葡萄糖 Glu，并自动输出 BE、HCO₃⁻等衍生计算参数
3． 检测时间：单样本检测时间≤120 s
4． 样本类型：全血，支持动脉血、静脉血、末梢血检测
5． 样本用量：单次样本用量≤120μL
6． 进样方式：水平自动抽取
7． 操作交互：全中文操作界面，可存储检测记录
8． 质控管理：支持高低水平质控检测，自动保存质控数据
9． 报告输出：支持本机内置打印、外接打印机输出检验报告
10． 系统对接：支持LIS 系统双向通讯
11． 报警功能：设备故障声光报警，自动保存设备运行日志
12． 环境条件：工作环境温度 10℃～30℃，相对湿度≤80%
26、除颤监护仪技术规格要求
29. 重量：≤6.5kg，含电池、体外板和心电导联线。
30. ★彩色显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
31. 支持中文操作界面。
32. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。
33. ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护
34. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
35. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量可调，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
36. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1-50J
37. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
38. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
39. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能
40. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
41. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
42. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
43. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
44. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种。
45. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压。
46. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。
47. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
48. 标配1块智能理电池，可支持200J除颤≥300次。
49. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
50. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
51. 可存储至少10小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
52. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。
53. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
54. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。
55. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。
56. 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
27、全胸振荡排痰机技术参数
1、治疗时间设定范围：1min～60min。
2、气动压力调节范围：至少包含0.5kPa-3.2kPa。
3、气动频率设置范围：最大频率值大于等于13Hz。
4、工作模式：至少包含手动模式、固定模式和自定义模式。
5、保险功能：设备手持控制器具备启动和暂停振动功能。
6、全胸充气气囊内衬和外罩衣可单独拆卸清洗消毒。
7、显示方式：液晶屏显示，中文菜单操作，清晰直观。
8、结构形式：推车.
28、洗胃机共同参数
1、 洗胃压力：47kPa-55kPa
2、 出胃液量：≤450ml/次
3、 进胃液量：≤350ml/次
4、 具备液量平衡功能；
5、 压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa
6、 噪声：≤65dB(A)
7、 输入功率：≤80W或小于150VA

29、全自动化学发光仪招标参数
1.测定方法：为保障反应系统的稳定性，化学发光（包含酶促或电化学发光免疫测定（CLIA）；双抗体夹心法、间接法和竞争法；吖啶酯直接化学发光；磁微粒化学发光法）
★2.检测速度：为提高检测效率，单机测试速度≥600T/H
3.进样方式：轨道式进样
4.加样钢针：具备吸液检测、空吸检测、防撞检测功能
5.携带污染率：保障结果准确性，系统整体携带污染率≤0.1ppm
★6.孵育位数量：为保障检验速度，孵育位≥200个
7.反应杯装载：一次最大添加≥1200个
★8.试剂位：单模块试剂位≥50个
9.配套项目：为了满足临床检测需求，配套项目≥120项
10.试剂更换：支持不停机更换试剂
11.可扩展性：可升级流水线
12.混匀方式：为了减少携带污染，采用非接触式混匀
13.传染病检测项目：乙肝五项（均为全定量检测试剂）、丙型肝炎病毒IgG抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体
14.妇幼群体常见呼吸道病毒检测项目：肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、甲型流感病毒IgM抗体、乙型流感病毒IgM抗体

30、全自动生化分析仪招标参数
1、分析方法：终点法、速率法、固定时间法、两点法、动力学法皆可
★2、处理能力：单机光学比色法恒速≥2000测试/小时
3、单模块仪器项目数：≥73项
4、进样模块：轨道式进样
5、样本探针功能：自动液面检测、防撞检测。
6、样本针携带污染≤0.1ppm
7、温控系统：恒温
8、反应盘比色杯≥400个永久比色杯。
9、最小反应液体积≤80ul；
10、吸光度的线性范围：0-3.5Abs；
11、分光系统：光栅后分光，波长≥16；
12、波长范围：340-800 nm；
13、原厂配套检测生化项目进入JCTLM列表≥14项；
14、厂家配套可报告结果的原厂试剂项目数量≥110项；
31、尿干化沉渣一体机参数
技术要求
1.检测方法：流式图像技术/光电比色法/反射光度计法/静态摄像显微镜检 
2.检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别分类项目≥25项
3.理化检测项目：具备浊度、颜色、比重、电导率（可选）检测功能
★4.测试速度：干化学测试模式≥240个样本/小时；
5.有形成分模式≥80个样本/小时；
6.联合测试模式≥80个样本/小时。
7.校准：支持原厂校准
8.质控：支持原厂质控
9.急诊功能：独立急诊位，优先检测急诊样本
10.样本条形码识别：具备样本条码自动识别功能
11.连接LIS系统：支持与LIS系统双向通讯
12.测试结果存储容量：可存储测试结果≥10万条
13.携带污染率	≤0.05%
14.红细胞形态学：可提供红细胞形态信息
15.穿刺吸样：支持穿刺吸样，无需人工开盖，避免气溶胶污染。
16.可选待测样本容量：单次装载待测样本容量≥50个
32、血流变分析仪公共参数
1. 整机功能：全自动一体化检测，用于心脑血管疾病风险筛查评估
2. 检测原理：压力传感式检测原理或锥板式检测原理
3. 切变率范围：1s～200s，覆盖临床低、中、高切变率检测需求。
4. 标本用量：全血单次检测≤1.0mL
5. 全血粘度 CV≤1%；血浆粘度 CV≤1.5%
6. 温控系统：检测腔 37℃±0.1℃恒温控制
7. 进样方式：全自动进样、急诊样本优先插入检测无需停机。
8. 操作交互：全中文操作界面，实时展示检测曲线与样本结果
9. 管路清洗：全自动管路清洗功能，检测结束自动清洗管路
10. 分析软件：自动计算全套血流变指标，内置临床参考区间；自动生成图文检验报告
11. 系统对接：支持 LIS 系统双向通讯
12. 报警功能：故障代码提示，自动保存报警日志。
13. 工作环境温度 10℃～30℃；相对湿度 30%～80%

33、全自动凝血分析仪系统
1.检测原理：含凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法；
★2.检测速度：单台设备PT：≥400测试/小时
3.检测通道：单台设备检测通道≥3个
4.试剂位：单台设备具备冷藏功能	
5.急诊位：具备独立急诊专用进样通道
6.样本针：液面感应功能
7.试剂针：防撞、液面感应
8.反应杯：一次性装载≥500个反应杯
34、自动粪便处理分析系统参数
1、 主要技术参数及要求：
1、 检测项目；用于临床粪便样本的理学指标、有形成分镜检检测；与检测试剂盒配套使用，进行免疫学指标检测。
2、 自动化检测：能实现一次性完成镜检和生化检测项目，全程无需人员值守，无需直接接触标本。
3、 检测卡板位：试剂卡仓数量≥4个，支持同时测试1～6个项目，一次性可装载试剂卡不少于80张。
4、 显微镜检拍照与结果自动判读；
5、 样本检测速度： ≥60标本/小时。
6、 进样方式：流水线式连续进样
7、 混匀方式：全自动完成搅拌
8、 信息化：支持双向LIS，实现病例管理的信息化，标准化。

35、全自动核酸提取仪
一、性能参数
1、样品通量：1-96；
2、处理样本体积：常规20ul-1000ul。
3、样本类型：提取纯化病毒、细菌、动物和植物组织等生物样本中的DNA和RNA；适用于咽拭子、鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、全血、血浆、粪便等各种样本类型。
4、纯化原理：磁珠法提取纯化技术
5、磁珠回收效率：≥98%
6、操作时间：快提模式：15-22分钟/次；通用模式：30-50分钟/次。
7、加热温度：裂解加热温度和洗脱加热温度均为室温-120℃。
8、混合模式：震荡混合，多模式多档速度可调
9、磁棒结构：采用整体式磁棒, 独立丝杆结构,有防振处理，磁材料高斯强度高达5000及以上，保证磁吸效果。
10、磁套类型：通用八联磁棒套，方便用户操作。
11、操作界面：中文操作系统，平板电脑触控操作。
12、污染控制：外排式HEPA过滤独立风路设计，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶，严格控制孔间污染及批次污染，杜绝交叉污染。同时内置可定时紫外消毒装置
13、内部程序和管理：内建20组模式程序（可存储 >100组程序），可自由灵活编辑提取程序。
14、试剂种类：磁珠法试剂，能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗。
二、配置要求描述：
1、主机包括：核酸提取仪主机一套（包括主机一台，电源线一套，接地端一个）。
2、装机试剂：一套。
三、售后服务
1、免费现场安装培训，主机免费保修两年，终身维护。 
2、 有专职的售后服务人员，能够2小时内响应，48小时内现场支援。

36、微生物培养监测仪技术参数
1. 检测原理：比色法/光电传感法
2. 标本位：单机检测瓶位≥60个
3. 样本类型：血液、脑脊液、胸水、腹水等无菌体液样本；兼容需氧、厌氧、儿童专用血培养瓶
4. 检测菌株：需氧菌 厌氧菌
5. 数据管理：支持lis双向通信
6. 软件分析功能：自动判读阴阳性结果，
7. 培养环境：温度可调节，温度精准±0.5℃，内置恒温往复振荡，振荡频率可调
8. 操作交互：全中文图形化操作界面
9. 整机结构：一体化台式设备
37、全自动微生物鉴定药敏分析仪招标参数
1．检测原理：采用生化反应等方法相结合，鉴定。
2．检测通量：可同时处理 ≥60 个测试位
3. 检测能力：可鉴定细菌、真菌，菌种库≥450 种
4. 药敏检测：微量肉汤稀释法
5. 孵育判读一体化: 恒温孵育模块与光学判读模块，判读全自动完成
6. 温控性能: 孵育温度 30‑42℃可调，控温精度 ±1.5℃
7. 读板系统: 光学检测 自动识别
8. 报告速度：常规细菌鉴定药敏孵育时间18‑24h
9. 样本模式：支持批量样本
10. 软件分析功能：自动判读结果
11. 数据管理功能：支持 LIS 系统双向通讯
12.生物安全防护：具备废液、废弃枪头等独立收集装置；降低交叉污染风险。

38、酶标仪技术参数
1. 检测原理：光吸收比色法
2．适配板型：96 孔酶标板、兼容整板
3. 测量性能：测量范围 0‑4.000A；分辨率 0.001A；波长准确度 ±1nm；光谱带宽7±2nm
4. 标配滤光片：标配 405nm、450nm、492nm、630nm 滤光片，可按需更换滤光片
5. 支持单波长、双波长检测；终点法、两点法、速率法多种读数模式
6.检测速度：单波长检测整板 96 孔＜10秒
7. 振板功能：酶标板孵育前自动混匀
8. 板内项目设置：可设置≥12 个不同检测项目，可设阴阳性对照
9. 软件分析功能：自动判读结果
10. 数据管理功能：支持 LIS 系统双向通讯
39、荧光定量PCR仪
1、样本容量：96
2、耗材规格：0.1ml或0.2ml；包括单管、8联管、96孔板（无裙边）
3、、热循环方式：Peltier（帕尔贴）
4、模块温度范围：4℃~105℃
5、模块最大升温速率：≥6℃/s
6、热盖温度：恒温100℃，无需设置
7、热盖压紧方式：自动压紧
8、梯度范围：可在30℃~105℃区间内设置，梯度跨度：1℃~36℃
9、温度准确度：≤±1℃
10、温度均匀性：≤±1℃
11、激发光源：免维护单色LED
12、检测装置：高灵敏光电传感器PD
13、扫描方式：顶部扫描
14、检测通道：4通道
15、使用荧光染料/探针：
通道1：FAM/SYBR Green等
通道2：VIC/JOE/HEX/TET等
通道3：ROX/Texas Red等
通道4：Cy5等
16、荧光强度检测重复性：CV≤5%
17、荧光强度检测线性：5个浓度梯度范围内，线性回归系数r≥0.990
18、功能：定性实验、绝对定量实验、相对定量实验、标准曲线、基因分型、熔解曲线、结果自动分析、结果自动判读等，温度变化曲线，荧光实时扩增曲线
19、报告：可生成PDF报告，报告打印
20、扫描次数：四通道一个循环只需扫描一次
21、数据导出：实验数据可导出excel、txt、csv等格式
40、血栓弹力图仪
1.检测原理：磁传感/磁悬浮/电磁法
2.检测通道：4 通道独立检测
3.样本类型：枸橼酸钠抗凝全血
4.自动输出 R 值、K 值、α 角、MA 值、LY30、CI等全套血栓弹力图核心参数
5.温控系统：各通道独立温控，实时温度监测
6.检测模式：支持普通杯、肝素酶杯、血小板 AA 杯、ADP 杯、AA+ADP 杯、纤维蛋白原杯或快速杯等多种检测模式
7.加样量：加样量 ≤360μL
8.运行模式：支持单样本独立检测、多样本连续检测
9.试剂耗材：配套原厂试剂杯：含普通杯、肝素酶杯、AA、ADP、AA+ADP；配套高低水平质控品
10.软件分析功能：自动生成血栓弹力图曲线
11.数据管理功能：支持LIS功能
12.台式一体化整机结构
41、全自动液基薄层细胞制片机公共参数
1.检测原理：沉降式液基薄层制片技术
2.样本通量：≥24
3.适用样本类型：宫颈脱落细胞、浆膜腔积液、痰液、内镜刷取标本、尿液、细针穿刺等细胞学样本
4.制片效果好：涂片视野清晰，干扰成分少，细胞形态正常，细胞分布均匀、无重叠。胞浆染色正常、透亮，胞核结构清晰。
5.制片速度：单样本制片≤3 分钟，支持并行批量处理
6.玻片规格：标准病理载玻片；支持样本条码关联
7.配套试剂耗材：原厂配套
8.防污染与安全：一次性耗材；管路自动清洗；废液固废分类收集，故障声光报警
9.方便性：可任意选择1～24个标本直接上机制片染片，同一标本可重复制片。
10.管路防堵、防污染：全面采用管路防堵、清洁技术，真正实现染色针不发生堵塞现象。
11.整机结构：一体化落地台式结构
12.可选整机完成 48 样本制片 + 染色≤90 分钟；

42、普通离心机公共参数
1、核心原理合规：采用离心沉降分离技术。
2、 核心参数达标：常规低速机型最高转速≥4000rpm，最大相对离心力≥2500×g；
3、 转子配置合规：标配适配性转子套装，可兼容1.5mL、15mL、50mL等常规规格离心管，满足不同样本容量的处理需求。
4、运行控制达标：支持定时运行。
5、 操作维护便捷：腔体表面做防腐蚀处理。
6、供电适配达标：适配常规实验室供电环境。



43、超纯水机公共参数
1. 要求完全满足二级生物实验室常规用水安全要求。
2、产品水用途：为医院医院检验科生化仪等设备提供纯水 
3、产水量：产水量≥100L/H
4、水利用率：≥75%
5、产水水质
5.1电导率≤0.1μS/cm@25℃（源水TDS＜200ppm）
5.2符合满足检验科生化用水需求；
5.3符合国际GB/T6682标准中的一类水质要求，可满足检验科PCR、核酸提取等分子诊断实验的用水要求。
6.运行功能合规：支持全自动制水、RO膜定时自动反冲洗功能，无需人工频繁操作维护，可同时产出三级RO纯水和一级UP超纯水。
7.安全防护完备：标配缺水保护、高压/低压停机报警、水质不合格自动切断取水三重安全机制。
8.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。
44、生物安全柜公共参数
要求完全满足二级生物实验室常规致病微生物操作的安全要求，达到生物安全柜A2型使用标准。
1. 气流参数合规：下降气流流速稳定控制在0.25～0.5m/s区间，前窗操作口流入风速≥0.5m/s，工作区采用四面负压环绕结构。
2. 安全防护完备：前窗开启高度设置限位声光报警，紫外灭菌灯与前窗开启状态设置安全互锁。
3. 场景适配扩展：避免样品被气流卷起造成交叉污染，适配细胞培养、分子生物学等高精度实验场景。
4. 运维便捷升级：支持在安全柜前方原位更换过滤器与风机，无需移动整机即可完成核心部件维护。
5. 气流参数合规：下降气流流速稳定控制在0.25～0.5m/s区间，前窗操作口流入风速≥0.5m/s，工作区采用四面负压环绕结构，从结构上杜绝污染物外溢风险。
6.  过滤性能达标：送风和排风均配备高效空气过滤器，对0.3μm颗粒的过滤效率≥99.995%，工作区洁净度达到ISO 5级（100级），可有效截留气溶胶类生物污染物。
7. 生物安全合规：通过标准微生物法性能评定，人员防护保护因子≥1×10⁶，样品防护菌落数≤5CFU/次，交叉污染防护菌落数≤2CFU/次，完全满足二级生物实验室常规致病微生物操作的安全要求。
8.  安全防护完备：前窗开启高度设置限位声光报警，紫外灭菌灯与前窗开启状态设置安全互锁。
9. 供电适配达标：适配AC 220V 50Hz标准市电，整机运行功率≤1600W，满足常规实验室供电环境要求。
10. 风量智能补偿升级：搭载智能风机系统，当过滤器阻力上升50%时，风量下降幅度不超过10%，长期运行仍可维持气流参数稳定，大幅延长过滤器使用寿命[2]。
11.  过滤精度升级：采用ULPA超高效空气过滤器，对0.12μm颗粒的过滤效率≥99.999%，工作区洁净度可达ISO 4级（10级），适配高等级病原微生物实验场景[1]。
12.  人机体验升级：前窗采用10°人体工程学倾斜防爆钢化玻璃，支持电动/脚踏双模式升降。
13.  运维便捷升级：支持在安全柜前方原位更换过滤器与风机，无需移动整机即可完成核心部件维护。

45、恒温培养箱公共参数
基础满足项：
1.控温性能合规：控温范围覆盖室温+5℃～80℃，温度分辨率可达0.1℃，温度波动度≤±1℃，可稳定维持设定恒温环境。
2.结构材质达标：304不锈钢内胆，四角圆弧过渡无清洁死角，耐腐蚀易擦拭消毒，标配双层中空钢化玻璃观察窗。
3.运行控制达标：支持定时运行或连续运行双模式，断电重启后可自动恢复原有运行程序。
4.安全防护完备：超温报警、独立限温断电、开门报警、定时声光报警、漏电及过流保护功能、可选配紫外杀菌；
5.空间配置合规：标配可自由调节高度的物搁架，适配不同尺寸培养容器的放置需求，常规机型工作容积覆盖50～200L区间。
6.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。

46、生物显微镜公共参数
1. 要求完全满足二级生物实验室常规安全要求。
2. 光学性能合规：
搭配4X、10X、40X、100X平场消色差物镜，总放大倍率覆盖40X～1000X。
光学性能合规：采用平场消色差光学系统，标配10X宽视野目镜，搭配4X、10X、40X、100X平场消色差物镜，总放大倍率覆盖40X～1000X。
结构材质达标：主机采用金属一体成型机身，机械载物台表面做耐磨防腐处理，可耐受常规医用消毒剂擦拭消毒。
运行功能合规：采用同轴粗/微调焦机构，微调步进≤2μm，带调焦限位装置，可有效避免样本被物镜压碎。
安全防护完备：整机光学镜片内置防霉涂层。
操作适配达标：采用高眼点目镜设计，支持±5D屈光度调节。
照明系统合规：采用长寿命LED冷光源，光源寿命≥10000小时，显色指数＞85。
运行性能达标：整机运行无明显震动，物镜齐焦性优异，切换不同放大倍率时无需反复大幅调焦，长时间连续使用机身无明显过热现象。
供电适配达标：适配AC 220V 50Hz标准市电。

47、干热灭菌箱公共参数
基础满足项：
1.温度范围达标：最高工作温度≥160℃，常用灭菌温度覆盖160℃～180℃区间，可适配玻璃器皿、金属器械、油脂类、粉末类物品的常规灭菌需求。
2.温控精度合规：配备控温系统，温度分辨率≤0.1℃，温度波动度≤±1℃，温度均匀度≤±2℃。
3.定时功能达标：支持定时设定，标配灭菌保温倒计时功能，到达设定时间后自动切断加热并报警提示。
4.结构材质合规：内胆要求耐高温、耐腐蚀、易清洁；标配不锈钢搁架，搁架间距可调。
5.安全防护完备：配备断电保护、独立限温报警、风机过载保护。
6.运行性能达标：热分布均匀，适配实验室常规工作环境。
7.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。
8.容积大小：≥200L
48、均质器参数
基础满足项
1.处理能力达标：单次有效均质容积覆盖3～400mL，可兼容临床粪便、痰液、组织拭子等各类常规检验样本，适配市面通用规格的无菌均质袋，无需额外定制耗材。
2.运行参数合规：拍击速度可连续调节。
3.结构材质达标：整机外壳与工作腔体耐腐蚀易擦拭消毒。
4.安全防护完备：内置自动防夹保护机制，运行结束后自动触发蜂鸣提示。
5.拍击结构合规：拍击板间距可自由调节，适配不同厚度、不同硬度的样本均质袋。
6.运行性能达标：满足常规实验室环境要求。
7.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。

49、全自动洗板机公共参数
基础满足项：
1.功能定位合规：可自动完成96孔微孔板的吸液、注液、清洗全流程操作，适配平底、U型、V型等医院检验科常用的各类酶标板。
2.核心性能达标：标配专用洗板洗头，单孔残液量≤2μL，分液体积可调节，分液准确度误差≤±10%，保障洗板效果均匀一致。
3.运行参数合规：清洗循环次数可自由设置，浸泡时间支持连续可调，标配多档振板强度可选。
4.安全防护完备：洗液瓶低液位、废液瓶高液位，洗液不足、废液满溢时自动声光报警。
5.操作适配达标：采用智能控制系统，支持预设常用检测项目的洗板程序。
6.防堵设计合规：洗头采用防堵结构设计，标配自动管路冲洗功能，可定期对吸液、注液针进行反向冲洗。
7.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。

50、专用-20℃低温冰箱公共参数
1.样式：立式单开门，容积：≥275L，内部结构：≥7个透明抽屉或储物篮 ；
2.温控性能合规：箱内温度稳定控制在-10℃～-25℃区间，制冷方式：直冷或等效制冷方式；温度显示精度可达0.1℃，温度均匀度≤±3℃。
3.制冷系统：压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，碳氢制冷剂。LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
4.安全防护完备：标配高低温超限报警、温度传感器故障报警、断电报警三重安全机制。
5.配置要求：标配暗锁设计；采用嵌入式门把手设计；标配测试孔。温控器测点故障安全运行模式，控制器键盘锁定和密码保护功能，断电保护、延时启动功能；
6.为保障样本的储存安全及全生命周期充分利用，产品须具备医疗器械注册证。使用周期≥10年。

51、恒温金属浴公共参数
1.要求完全满足二级生物实验室常规安全要求。
2.温控性能合规：采用控温系统，完全匹配检验科血清灭活、PCR前处理、酶反应孵育等干式恒温样本处理需求，温度显示精度可达0.1℃，温度波动度≤±0.5℃，温度均匀度≤±0.5℃，保障模块内所有样本受热均匀一致。
3.结构材质达标：主机外壳耐腐蚀易清洁；加热模块导热效率高、耐腐蚀。
4.运行功能合规：支持定时运行与连续运行双模式，到达设定时长后自动停止加热并触发蜂鸣提示。
5.安全防护完备：标配硬件+软件双重超温断电保护、温度传感器故障报警机制，温度超出安全阈值时自动停止加热并声光报警，避免样本过热失活。
6.存储适配达标：标配适配检验科常规样本容器的加热模块，可兼容0.2mL PCR管、1.5mL/2.0mL离心管等常用规格。
7.操作管理合规：采用防水密封控制面板。
8.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。

52、专用4℃±2℃储血冰箱公共参数
1. 容积≥106L，内门数量：≥2扇；
2.温度控制：采用微电脑控制系统，温度范围：4℃±2℃。精准电子温度控制及显示，精度≤0.1℃，温度均匀度≤±2℃；
3.制冷方式：风冷，储存数量：可存放400ml血袋≥60袋；
4.结构材质合规：外门结构：≥1扇发泡双层中空保温带电加热钢化玻璃门；外部材料：喷涂钢板；内部材料：304不锈钢板；
5.安全防护完备：标配高低温超限报警、温度传感器故障报警、断电报警、开门超时报警四重安全机制，支持蜂鸣+灯光双重报警提示；
6.存储适配：网架数量：≥4层；网框数量：≥6个浸塑材质网框。标配热敏打印机；
7.操作安全管理及运行性能：用电池确保断电后报警≥72小时；传感器故障安全运行模式；键盘锁定、密码保护功能、断电保护、延时启动功能。
8.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。

53、-30℃低温冰箱公共参数
1.样式：立式单开门，容积：≥275L，内部结构：≥7个抽屉或储物篮 ；
2.温控性能合规：箱内温度稳定控制在-20℃～-40℃区间，制冷方式：直冷或等效制冷方式；温度显示精度可达0.1℃，温度均匀度≤±3℃。
3.制冷系统：压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，碳氢制冷剂。LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
4.安全防护完备：标配高低温超限报警、温度传感器故障报警、断电报警三重安全机制。
5.配置要求：标配暗锁设计；采用嵌入式门把手设计；标配测试孔。温控器测点故障安全运行模式，控制器键盘锁定和密码保护功能，断电保护、延时启动功能；
6.为保障样本的储存安全及全生命周期充分利用，产品须具备医疗器械注册证。使用周期≥10年。
7.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。

54、血浆解冻箱公共参数
1.适用于二级生物实验室血库安全要求。
2.温控性能合规：采用智能控温系统，控温范围覆盖室温0℃～60℃，临床标准解冻温度设定在37℃±0.5℃，温度显示精度可达0.1℃，温度均匀度≤±0.5℃，全域水循环无局部高温热点，避免血浆中凝血因子、纤维蛋白原等活性成分高温变性，符合《临床输血技术规范》要求。
3.结构材质达标：外壳耐腐蚀易清洁；内胆采用医用级不锈钢，耐医用消毒剂腐蚀，无清洁死角。
4.运行功能合规：标配大流量密闭循环水流，常规规格冰冻血浆单次可解冻多袋，支持定时运行模式，到达设定时长后自动停止加热并触发蜂鸣提示。性能：存水量≥38kg，水循环能力≥25kg/min，内腔≥100L，加热功率≤2000W，最大处理量≥12袋（50–200ml/袋），解冻时间≤15min。
5.安全防护完备：超温、断电、水位/缺水监控三重安全机制，温度超出安全阈值或水位过低时，缺水保护和声光报警。
6.存储适配达标：配备多层高度可自由调节的不锈钢解冻隔栏，可根据不同规格血浆袋灵活调整空间，支持不同血型、不同有效期的血浆分区存放。
7.操作管理合规：采用防水密封控制面板，可直观显示实时温度、剩余解冻时长等参数。
8.供电适配达标：满足常规实验室血库供电环境要求。

55、医用离心机公共参数
1.要求完全满足二级生物实验室血库安全要求。
2.性能合规适配：最高转速≥5000r/min；最大相对离心力≥3630*g；完全匹配《临床输血技术规范》中血型鉴定、交叉配血、红细胞洗涤等血库配血样本的标准离心要求，离心力精度控制在±5%以内。
3.结构材质达标：离心腔耐腐蚀易清洁，可耐受常规医用消毒剂擦拭消毒，无清洁死角。
4.运行功能合规：支持数字定时，标配软启动、软刹车功能，启停过程无剧烈震荡。
5.安全防护完备：标配电子门锁、超速保护、不平衡自动检测三重安全机制，样本放置不平衡时自动停机报警。
6.存储适配达标：标配血库专用转子，可兼容常规采血管、微柱凝胶卡等血库常用样本容器，支持不同血型样本分区放置。
7.操作管理合规：采用智能控制系统，显示屏可直观显示实时转速、剩余离心时长等参数。
8.供电适配达标：满足常规实验室供电环境要求。
56、医用内窥镜摄像系统招标参数
1、 医用内窥镜摄像主机
★1、摄像主机具备4K图像处理性能，支持分辨率≥3840*2160，≥60Hz的动态图像，逐行扫描。
2、摄像主机具备液晶≥7寸触控面板，可进行手术场景模式选择，并调节白平衡、录像、拍照、亮度、对比度、饱和度等参数调节。
3、可升级4K荧光三维内窥镜摄像系统功能模块。
4、信号输出接口：支持多种输出端口，12G-SDI*1、 HDMI*3等
5、使用年限：≥10年
二、医用内窥镜冷光源技术参数
1、色温： 3000K～7000K；
2、噪声：  ≤60dB；
3、灯泡寿命：≥30000小时；
4、具备液晶≥7寸触控面板
三．监视器
1、显示屏：≥27寸显示屏
2、最大分辨率：3840*2160
3、对比度：≥1000:1
4、亮度:≥400cd/m2
5、可视角度:178°（H）×178°（V）
四、高清图文工作站
1、电脑主机
2、显示器：≥21.5寸液晶监视器；
3、打印机：彩色喷墨打印机；
4、采集卡：USB外置采集卡
附加：摄像头具有四个按键设计，具备白平衡、图像冻结，亮度调节等多种功能
附加：金属立柱：可拆卸；
附加：多层组合：≥4层；

57、纤维鼻咽喉镜招标参数
一、纤维鼻咽喉镜
1视场角：≥90°
2观察景深：5mm~50mm；
3工作长度：≤300mm；
4主软管外径：≤￠4.2 mm；
5头端部外径：≤￠3.5 mm
6弯角：向上130°，向下130°；
7照度：通过导光系统与冷光源连接时，照度≥600Lx；连接便携式冷光源时，照度≥200Lx；
8目镜视度调节范围不小于±3m⁻¹ ( 屈光度)
9视场中心角分辨率：≥0.7C/(°);
10便携式纤维鼻咽喉镜整体放入水中，内腔能承受≥22Kpa 压强3分钟不漏气。

58、鼻动力设备招标参数
一. 主机：
1.1 设置工作参数；
1.2 额定电压和频率：～ 220V,50Hz。
1.3 ≥7寸彩色液晶液晶触摸菜单操作界面，工作参数可数字化实时显示；
1.4 闭环控制系统，可主动预警提示注意事项，故障自诊断和保护技术；
1.5 手柄连接自动激活，刨削（吸切）刀具自动识别
1.6 可设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数，省去开机繁琐的设置操作和避免误操作；
1.7 输入功率：≤80VA；
1.8 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；
1.9 脚踏开关：
2.0进液的防护程度：IPX8；
二.刨削手柄：
1运转速度：1000～3000 r/min
2.往复频率：可进行调节。
3吸引通道：吸引量不小于400Ml/min.
附加：配合性能：连接刀具后应能锁止，锁止应可靠。刀具插入手柄轻松自如，拆卸方便。
附加： 额定输出转矩 ：36mN·m

59、支撑喉镜器械包招标参数
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	喉内窥镜
	Φ4*183 向下12°（斜视）
	支
	1

	2
	喉剪
	直 230mm
	把
	1

	3
	喉剪
	上弯45°230mm
	把
	1

	4
	喉钳
	有齿钳 230mm
	把
	1

	5
	喉钳
	三角直形 230mm
	把
	1

	6
	喉钳
	上弯碗形口 230mm
	把
	1

	7
	喉钳
	直碗形口230mm
	把
	1

	8
	喉钳
	左开碗形口 230mm
	把
	1

	9
	喉钳
	右开碗形口 230mm
	把
	1

	10
	显微喉刀
	矛状双刃250mm
	支
	1

	11
	显微喉刀
	三角单刃250mm
	支
	1

	12
	显微喉刀
	镰状 250mm
	支
	1

	13
	显微喉针
	250mm
	支
	1

	14
	扁桃体拉钩
	三爪
	支
	1

	15
	手术刀柄
	
	支
	1

	16
	五官科吸引管
	Ф3×200
	支
	1

	17
	五官科吸引管
	Ф3.5×200
	支
	1

	18
	五官科吸引管
	Ф4×200
	支
	1

	19
	喉镜
	辅助撑开装置
	付
	1




60、低温等离子
一、 主机性能与输出参数
1. 工作频率：采用汽化切割、凝血消融双频工作架构。
2. 功率输出：支持多档位调节。
3. 时间控制：具备时间显示功能。
4. 操作界面：配备智能显示、可操作。
二、 智能控制与安全保护
1. 智能识别：主机能自动识别接入的刀头类型
2. 全时监控：具备消融全时阻抗监测与负载反馈功能，自动调整阻抗和能量输出，防止过度治疗。
3. 安全报警：具备附件连接自检功能。
4. 低温微创：全程工作温度控制在40℃-70℃，。
5. 电气安全：具备过载保护、过热保护。
三、 刀头与电极配置要求
1. 多功能集成：在同一支刀头、同一个输出接口下，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免术中频繁更换刀。
四、专用刀头：
1.具备儿童专用刀头、喉科专用刀头等。
2.支持鼻内镜或鼻咽喉镜。
四、 配套附件与系统要求
1. 脚踏控制：配套脚踏控制器。
附加：热损毁深度监控系统实时检测反馈。
附加：设备主机须具备国家药监局批准的三类医疗器械注册证。

61、诊断型听力计
技 术 参 数
1.通道：两路独立的输出通道 
2.测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～6000Hz。
3.测试强度范围：气导-10～120dB  骨导-10~70dB
4.测试信号： 纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声
5、啭音调制频率：5Hz 正弦波；
6、给声方式：按键给声或触摸给声；
7、麦克风：  内置麦克风，便于与受试者沟通，音量强度可调；
8、患者应答：外置应答手柄，内置应答指示；
9、显示屏：LCD显示屏，精确数值显示；
10、失真度： 气导≤1% 骨导≤2.5%  
附加1：个性化报告设置：多种报告表头模板可供选择，报告参数自由组合
附加2：数据传输：使用USB接口，存储测试数据打印测试报告
附加3 保护功能： 尽可能保护受试者听力不受损害


62、扁桃体手术器械包招标参数

	喉钳
	250×8,弯有齿，海绵

	扁桃体用钳
	220,三爪，直形

	喉止血钳
	200mm微弯

	喉止血钳
	180mm微弯

	耳钳
	140,直，全齿，止血钳

	耳钳
	180,弯，全齿，止血钳

	耳钳
	180,直，细针，持针钳

	耳钳
	160,直，组织钳

	耳钳
	110,尖头，帕巾钳

	耳钳
	140,尖头，帕巾钳

	手术刀柄
	7#

	扁桃体剪
	160,弯

	冲洗器
	Φ10*330

	鼻用镊
	160,枪状，带齿

	剥离器
	225,双头，扁桃体拉钩及剥离子

	耳钳
	140,直，全齿，止血钳




63、鼻窦手术器械包招标参数



	序号
	名 称
	规 格
	数量

	1
	鼻组织钳
	0°
	1

	2
	鼻组织剪
	直
	1

	3
	鼻组织剪
	左弯
	1

	4
	鼻组织剪
	右弯
	1

	5
	鼻咬切钳
	前咬
	1

	6
	鼻咬切钳
	反咬
	1

	7
	鼻筛窦钳
	0°
	1

	8
	鼻筛窦钳
	45°
	1

	9
	鼻筛窦钳
	30°
	1

	10
	鼻筛窦钳
	90°
	1

	11
	鼻组织钳
	直型带吸引管
	1

	12
	加持钳
	/
	1

	13
	鼻窦息肉钳
	直形
	1

	14
	鼻组织钳
	100°左右开口
	1

	15
	鼻组织钳
	70°左右开口
	1

	16
	鼻组织钳
	70°前后开口
	1

	17
	鼻组织钳
	上下开口
	1

	18
	上颌窦咬骨钳
	枪形
	1

	19
	粘膜刀
	锐头
	1

	20
	粘膜刀
	钝头
	1

	21
	鼻窦刮匙
	有孔
	1

	22
	鼻窦刮匙
	圆口
	1

	23
	鼻窦刮匙
	长圆口
	1

	24
	剥离子
	双头
	1

	25
	鼻腔吸引管
	2.5mm
	1

	26
	鼻腔吸引管
	3mm
	1

	27
	鼻腔吸引管
	3.5mm
	1

	28
	鼻腔吸引管
	2.5mm
	1




	序号
	名称
	数量

	1
	五官科吸引管
	2

	2
	五官科吸引管
	2

	3
	五官科吸引管
	2

	4
	五官科吸引管
	2

	5
	耵聍钩
	2

	6
	耵聍钩
	2

	7
	中耳息肉钳
	1

	8
	中耳息肉钳
	1

	9
	中耳息肉钳
	1

	10
	耳道皮瓣刀
	2

	11
	耵聍钩
	2

	12
	耳刮匙
	2

	13
	异物喉钳
	1

	14
	异物喉钳
	1


64、耳乳突包招标参数




65、耳鼻喉综合治疗台招标参数
一、 台体结构与材质
1.台面材质：采用耐刮、防渗、易消毒的台面材质。
2.外形尺寸：长约 1000mm~1800mm，宽约 650mm~760mm，高约 780mm~800mm
3.箱体工艺：采用优质钢板，环保烤漆。
4.一体化设计：操作台与书写台为一体式无拼接。
5.储物空间：内置嵌入式器械盘，带悬停盖或抽屉。
二、 正压系统（喷枪/吹枪）
1.气泵要求：采用静音气泵。
2.压力参数：输出压力 0.1～0.15MPa 可调
3.喷枪配置：配置≥3支（通常为2直1弯）。
4.吹枪功能：正压可调。
三、 负压系统（吸枪）
1.负压泵：独立负压泵。
2.吸力参数：吸力大小可调节。
3.吸引瓶：带防回流装置。
4.吸枪配置：配置≥1支。
四、 照明与除雾
1. LED检查灯：可调节。
2. 喉镜除雾器：温度可调。
六、 诊疗椅配置
1.患者椅：可升降
2.医生椅：可升降、旋转，带刹车万向轮
66、鼻腔冲洗仪
1、冲洗系统参数
5. ★冲洗方式：采用脉冲式冲洗技术。
6. 档位设计：具备智能无极调节或≥5档可调流速。
7. 冲洗流量范围：≥1000ml/min、患者根据自身需求自行调节，更安全舒适。
8. 压力控制：0.13N-0.2N
9. 管路连接及泄漏：管路可承受0.6Mpa压力无泄漏
10. 防回流设计：具备防回流/防倒吸结构。
11. 储水缓冲：具备储水缓冲功能，保证冲洗压力稳定。
2、温度控制及保护系统
6. 加热箱温控系统，温度调节范围30℃～38℃，具备防干烧安全保护。
2缺水保护：具备缺水自动保护功能。
3异常保护：具备异常保护功能。
4、专用冲洗头配置
3. ★鼻腔冲洗头：支持随时切换“雾状”或“柱状”出水方式。
4. 雾化模式：雾化模式适合儿童及敏感人群，温和不刺激。
5. 柱状模式：柱状模式适合成人及术后深度清洁。
6. 规格配置：配备至少两种成人型及儿童型两种规格冲洗头。
5、安全保护与结构要求
1. 安全分类：设备安全分类不低于I类BF型。
2. 设备电气安全符合GB 9706.1-2007标准要求
3. 产品取得二类注册证
4. 防水等级：主机防水等级≥IPX1。
5. 设计寿命：设备设计使用寿命≥5年。
6. 噪音要求：设备运行噪音≤60dB（A）。
7. 推车搭载：配备便携可移动医用推车（带刹车）。
8. 机身材质：采用医用级ABS材质或不锈钢，耐腐蚀、易消毒。

附加：一次性冲洗头：配备一次性专用冲洗头，从源头避免交叉感染。

67、热熔牙胶充填携热笔 技术参数
一、技术参数
1.电池容量：≥3.7V/2000mAh，充电所需时间≤3小时。                 
2.釆用无线设计。
3.预设温度不少于7种，包含90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃。
4.具备3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热，无操作后自动关机。 
5.标配≥5枚可工作尖，≥12款工作尖型号供选购。
6.0.2秒内极速升温。
二、主要配置
1.加热充填手柄     1个
2.充电底座   	   1个
3.电源适配器       1个
4.工作尖           5个
热熔牙胶充填机 技术参数
一、技术参数
1.电池：≥3.7V，容量≥2000mAh，充电所需时间≤3小时。                    
2.左右双显示屏设计，支持左右手操作。
3.采用无线设计。
4.无操作后自动停止加热并关机。
5.采用防漏胶设计，注胶针可360度旋转。
二、主要配置
1.注射充填手柄     1个
2.充电底座  	   1个
3.电源适配器       1个
4.注胶针           4个
5.隔热保护罩       2个
6.扳手             1个

68、超声波清洗机10L规格参数
1.超声波频率：40khz 
2.容  量：≥10L
3.时间可调，温度可调。清晰简洁的数码面板设计。
4.超声波功率： 360W   功率可调
5、机器材料：不锈钢 SUS304材质。
6、机器外形尺寸约：≥ 330x 280 x280 mm ( L x W x H )
7、机器内胆尺寸： ≥长300 x 宽240 x 高150 mm ( L x W x H )
8、电源： AC 100 ~ 120V, 50Hz / 60Hz 可选配AC 220 ~ 240V, 50Hz / 60 Hz, 常规国标
9、质保期两年（非人为损坏）。
附加，排水开关：有，送外接排水管4套装，新款排水口径增大并配带小滤网，谨防异物堵塞排水口配送不锈钢盖子，不锈钢篮子，电源线，说明书保修卡


69、牙科综合治疗机招标参数
1.下挂或上挂式器械盘可选，超大器械盘，配置全电脑控制操作系统，按键功能：可控制椅位运动、口腔灯开关、紧急修复功能、供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、紧急制动安全装置等功能。外置观片灯开关方便医生使用。
2.治疗台托盘配有硅胶衬垫，可拆卸进行高温高压灭菌。 
3.助手位可进行≥90°旋转，为四手操作提供充足空间需求。
4.配置一键电控水电气开关，一键可关闭整机水/气/电，关闭后自动泄压，延长管道寿命。
5.水压：200－400Kpa。
6.气压：≥400Kpa。
附加参数：
1.配置智能集成式控制系统，器械盘、副控盘、脚踏可操控：椅位、吐痰联动、急救、供水、口腔灯、术后复位、操作方便。
2.下挂式治疗台，器械挂架≥6个。
3.超大的治疗台器械盘。
4.吸唾系统采用过滤网设计，避免吸唾管路堵塞。
5.控制面板可控制电动牙科椅复位、出热漱口水、冲痰盂、口腔灯开关。
6.侧箱可进行≥60°旋转，为四手操作提供充足空间需求。
7.可拆卸清洗的玻璃漱口盆，漱口盆可进行≥180°旋转。
8.采用多关节头枕，可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用。
9.配置一键电控水电气开关，一键可关闭整机水/气/电，关闭后自动泄压，延长管道寿命。配置滤波器及电压显示，调节电压，保护牙椅的电子元件。
10电动牙科椅座垫与椅背在下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升。
11.功率：≤350VA。
12.超薄椅背设计，使医生有充足的腿部空间以主动体位工作。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]13.采用多功能脚控开关，具有器械调速、控制椅位运动、手机单喷气、手机干磨/湿磨切换、口腔灯开关等功能。
14、配置：
1、高速手机线2条。
2、低速气动马达线1条。
3、三用喷枪2把。
4、强吸/弱吸各1套。
5、LED口腔灯1套。
6、医生座椅2张。
70、牙科电动无油空压机参数
一 产地： 国产 数量：1套
二 功能概述：牙科电动无油空压机为口腔医院提供充足、洁净的气源，达到医疗用压缩空气的标准要求；
三 牙科电动无油空压机技术功能要求
1	技术参数
1.1	电源：AC220V±10% ，频率：50Hz
1.2 额定功率：1650W
1.3流量：150L/min
1.4	噪音：≤70dB（±3）
1.5	启动压力0.5Mpa,停止压力0.75Mpa
1.6	储气罐容积：90L
2	技术功能
2.1	纯铜电机空气压缩机机头。
2.2 机电一体设计，全自动运行。
2.3	低噪音运行。
3	配置要求
3.1	纯铜电机空气压缩机机头  3个
3.2	储气罐     1个
3.3	电磁阀     3个
3.4	单向阀     3个
3.5	安全阀     1个
3.6	压力表     1个
4	商务要求
4.1	整机免费保修2年，维修响应时间不超过2小时,24小时内到达现场。
4.2	提供原厂售后服务承诺。
4.3	提供操作手册或维修手册，提供操作规程和维护保养规程。
4.4	根据医院需求提供操作培训。
4.5	保证零配件供应时间不少于10年。

71、注油机
1.额定电压: AC220V±22V,50HZ±10HZ
2.额定功率:≥20W
3.空气源压力:4kg/cm2-8kg/cm2
4.工作压力:2.5 kg/cm2
5.油罐容量:≥300ml
6.工作环境温度:5°C-40°C
7.尺寸:≥290*230*355 (mm)

附加参数：配送1瓶润滑剂油
72、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）
招标参数
一、总体要求：
1.具备CBCT、全景、头颅侧位等独立拍摄功能，图像非CBCT生成。 
二、主要功能要求与技术参数：
1.X射线发生及相关性能指标
2.CBCT管电流：2-10mA
3.CBCT管电压：60 -90 kV
4.CT最小拍摄时间：≤15秒
5.全景和侧位模式最小拍摄加载时间均：≤15秒
三、探测器及图像相关成像性能
1.CBCT扫描视野FOV)：≥15cm（直径）×10cm（高），CBCT图像最小重建体素≤50μm
四、软件功能要求
1.MPR界面：CBCT影像MPR界面3D视图具备骨头和牙齿模式两种模式；
2.智能种植：一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示，在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙。自动测量缺牙位骨高、骨宽及邻牙距离，智能推荐匹配的植体型号，并实现植体的自动植入，种植多切片灯箱显示支持3*7以上矩阵层面显示。
3.三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比。
4.	设备有限使用期限：≥15年
附加参数：
1.颌面骨分析：一键自动识别上、下颌骨、颧骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。
2.功能具备：内置≥14种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供专业的头影测量参考。
3.上颌窦和气道分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示。一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。
4.智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），并一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。
5.三维全景：具备VR(容积渲染) 影像，以呈现牙齿、骨骼、神经管等结构的立体关系。
<附加>4.12	数据传输保真：设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。
6. 4.13	影像后处理‍工作站1套：含显示器≥23.8英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥4GB
7.CT探测器类型：非晶硅平板探测器；探测器面积≥15cm×14cm；
8.三维扫描成像CBCT空间分辨率：≥1.7 lp/mm；
9.2.4	2D全景空间分辨率：≥3.1 lp/mm；
10.2D侧位扫描成像空间分辨率：≥2.8 lp/mm；
11.2D拍摄曲面断层模式图像高度≥10cm；
12.全幅侧位图像尺寸宽度≥26cm，高度≥19cm；
13.最高图像信噪比≥5；
14.机架设计：头颅侧位臂上具备独立的上升下降控制按键，便捷侧位拍摄；CBCT拍摄C型悬臂旋转最大角度≥360°； 
15.控制面板：采用触摸液晶面板，立柱升降、激光定位灯数≥2条； 
16.智能牙齿根管分割测量: 根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成自动分割并显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位；
73、女性射频参数
★1.通过盆底训练改善肌肉强度，用于皮肤科及妇科的体表、浅表自然腔道，解决阴道松弛、盆腔器官脱垂、尿失禁等症状。
2.工作频率：≥1MHz
3.设备输出功率范围：1-45W可调。
4.电极测温温度显示误差≤±3℃
5.温度范围：38-48℃。
6.治疗时间：1-30 分钟连续可调。
7.电极具有温度监测功能:能实时监测治疗温度
8.治疗手柄或屏幕具有实时温度展示功能。
9.治疗过程中，设备应直观显示当前治疗功率数值。
10.为满足治疗深度需求，阴道电极应为电阻技术
11.具有治疗报警功能，达到预定温度后自动停止能量输出。
12.治疗计时显示：自动识别治疗过程剩余治疗时间。
13.配置治疗电极不少于3种，包含内阴、外阴和腹部。
14.外阴治疗含有双极/多极技术，针对皮肤真皮层进行精准能量输送，达到改善功能障碍的目的。
15.设备具有患者信息档案管理功能。

74、微针点阵射频治疗仪
技术参数项目	
1	工作频率：≥1MHz
2	设备输出强度范围：0-100%可调。
3	设备输出功率调节步进功能。
4	温度可控可调节。
5	内置固定方案，实现智能化治疗路径，自动化标准执行。
6	治疗计时功能
7	单极双极多极切换多种治疗模式
8	温控系统稳定温度精度≤3℃
9  治疗提示音
10 质保期2年

75、超声皮肤治疗仪
技术参数项目	
1适应症状：利用超声能量，在不发生组织变性的情况下，有助于面部皮肤的紧致提升、祛除皱纹或者缓解疼痛等。
2	波束类型：会聚型
3	超声输出方式：脉冲式
4	噪声：≤65dB(A)
5	侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2
6	＊焦平面距离：2.0-4.5mm
治疗头≥2种：至少包含3.0mm、4.5mm
7	输出声功率的时间稳定性：额定输出声功率的变化应不超过±20%。
8	声工作频率：声工作频率4MHz
9＊额定输出声功率：多档调节，输出声功率≥10W。
10附加参数	频率：≥3种模式可调节，最高频率可达15Hz
11附加参数	可使用年限≥10年
12附加参数	具备合规NMPA第二类或三类医疗器械注册证
13附加参数	治疗模式：
14附加参数	治疗头刀头治疗模式≥三种
15附加参数	治疗头炮头治疗模式≥两种
16附加参数	具备治疗档案查询功能，查询内容包括：治疗时间、治疗参数、治疗能量发数等。
17附加参数		单个炮头≥220000发
18附加参数	单个刀头发数≥13000发
19附加参数	主机屏幕：液晶显示屏≥12英寸
20附加参数	设备具有4个360°转向的脚轮，并具有锁止功能
76、强脉冲光治疗仪
技术参数项目	
1	导光晶体材质：蓝宝石。
2	光斑面积：≥15mm×40mm
3	皮肤制冷温度：0～20℃可调
4	可插拔滤光片技术，治疗手柄可通过直接更换滤光片来改变波长范围。
5	光谱总范围：420～1200nm。
6	脉冲宽度：≥200ms
7	最大能量密度：≥30J/cm2
8	最大输出能量：≥202J（最大能量密度*光斑面积）
9	手柄：≥1个手柄。
10	配置≥4种不同波长的滤光片。
11	光斑适配器：≥2种
附加	制冷方式：水冷或风冷
1附加参数	光源：双氙灯
2附加参数	脉冲个数：≥10个可调  
3.附加参数	产品可使用时间≥10年   
4.附加参数	子脉冲调节方式：自动调节脉宽和延时功能
5.附加参数	彩色触摸显示屏

