开封市第二人民医院康复设备

采购项目

招标文件

项目编号：汴财招（2018）80、82号

河南博鑫创展工程管理有限公司

Henan Boxinchuangzhan Engineering Management Co., LTD.

目   录

第一章   招标公告	3

第二章 投标人须知	6

1. 总则	11

2. 招标文件	12

3. 投标文件	13

4. 投标	15

5. 开标	15

6. 评标	16

7. 合同授予	18

8. 重新招标和改变采购方式	18

9. 纪律和监督	19

10. 需要补充的其他内容：	19

第三章  评标办法	20

2.1 初步评审标准	23

第四章  政府采购合同（参考文本）	26

第五章 招标内容及技术要求	30

计算机配置:	45

测定平台机械结构	45

第六章  投标文件格式	45

一、投标函及投标报价一览表	49

二、法定代表人身份证明	52

三、法人授权委托书	53

四、投标保证金缴纳情况	54

五、技术偏差表	55

六、售后服务计划	56

七、优惠条件及服务承诺书	57

八、拟投入本项目专业技术人员情况表	58

九、资格审查资料	59

十、反商业贿赂承诺书	60

十一、无行贿犯罪档案查询结果告知函	61

十二、承诺书	62

十三、其他材料	63

# 第一章   招标公告

河南博鑫创展工程管理有限公司受开封市第二人民医院的委托，对开封市第二人民医院康复设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。现将招标事宜公告如下：

一、招标项目概况：

1.1项目名称：开封市第二人民医院康复设备采购项目

1.2项目编号：汴财招（2018）80、82号

1.3供货地点: 采购人指定地点

1.4总投资额：125万元（A包：63万元；B包：62万元）

1.5供货期：合同签订后15日历天内供货并安装完毕

1.6包段划分：本项目共分为两个包段

A包：开封市第二人民医院康复设备（理疗、作业）采购项目

B包：开封市第二人民医院康复设备（运动治疗）采购项目

二、招标内容：(具体内容及技术要求详见招标文件)

A包：康复设备（理疗、作业）

B包：康复设备（运动治疗）

三、投标人资质要求：

3.1投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定：

3.1.1具有独立承担民事责任能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务制度（提供2015年以来的财务审计报告，成立不足3年的，应提供自成立以来的）。

3.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人是具有独立法人资格和承担民事责任能力的生产厂家或代理商（经销商)，具有完善的售后服务体系，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一的营业执照”）营业执照经营范围应符合本次招标要求。

3.3若投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》；若投标人为代理商的，须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证；并在有效期内。

3.4投标人应提供企业注册地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，查询范围包含：企业、法定代表人、授权委托人，查询日期在有效期内，各投标单位自行查询。

3.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，将对潜在供应商进行信用记录查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。{查询网站：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）}。投标单位应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询内容（提供网页截图）加盖单位公章附在投标文件中。供应商报名至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。

3.6本招标项目不接受联合体投标。

四、投标报名和招标文件的获取

4.1投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于2018年月 日 时  分至2018年 月 日 时00分（北京时间），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统。投标人（供应商）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。(平台系统客服电话：0371-23859291)

4.2报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.3获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.4 请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4.5 CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

4.6投标人需要在投标截止前（以实际入账为准）提交数额为项目估算价的2%的投标保证金，具体金额详见招标文件。

五、投标文件的递交时间及地点

5.1投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件。

5.2电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间2018年 月  日 时00分（北京时间）。

5.3电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

5.4加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

5.5投标人按开标程序自行解密投标文件。

5.6本项目采用综合评分法。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、联系方式

招标人：开封市第二人民医院

地  址： 河南省开封市顺河区汴京大道10号

招标代理机构：河南博鑫创展工程管理有限公司

地  址：郑州市经开区六大街

# 第二章 投标人须知

前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 开封市第二人民医院 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 河南博鑫创展工程管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市第二人民医院康复设备采购项目 |
| 1.1.5 | 包段划分 | 本项目共分为两个包段 A包：开封市第二人民医院康复设备（理疗、作业）采购项目 B包：开封市第二人民医院康复设备（运动治疗）采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | A包：康复设备（理疗、作业） B包：康复设备（运动治疗） (具体内容及技术要求详见招标文件) |
| 1.3.2 | 供货期 | 合同签订后15日历天内供货并安装完毕 |
| 1.3.3 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.5 | 质保期限 | 一年 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定： 1.1具有独立承担民事责任能力。 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务制度（提供2015年以来的财务审计报告，成立不足3年的，应提供自成立以来的）。 1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2. 投标人是具有独立法人资格和承担民事责任能力的生产厂家或代理商（经销商)，具有完善的售后服务体系，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一的营业执照”）营业执照经营范围应符合本次招标要求。 3.3若投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》；若投标人为代理商的，须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证；并在有效期内。 4. 投标人应提供企业注册地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，查询范围包含：企业、法定代表人、授权委托人，查询日期在有效期内，各投标单位自行查询。 5. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，将对潜在供应商进行信用记录查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。{查询网站：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）}。投标单位应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询内容（提供网页截图）加盖单位公章附在投标文件中。供应商报名至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。 6.本招标项目不接受联合体投标。 投标人需对其提供的相关证件的真实性负责。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.11 | 分包、转包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件及有关本项目的变更资料（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年 月 日上午9时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 自澄清公告在相关网站发布之日起 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 自招标文件修改公告在相关网站发布之日起 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金的形式：转账 2.投标人应在递交投标文件前提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。 3.投标保证金金额为项目预算价的2% A包:投标保证金金额：壹万贰仟陆佰元整（¥ 12600元） B包:投标保证金金额：壹万贰仟肆佰元整（¥ 12400元） 投标人在投标截止时间前从投标人的基本账户将投标保证金转入指定帐户（以实际到账为准），并将转账凭证复印件附在投标文件中。 4.开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司 开户名：开封市公共资源交易中心有限公司 账 号：00000114581040364012 行 号：402492001012 5. 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，未中标投标人的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 6.备注：用网银支付保证金的投标人，请在农村信用合作社中输“汴京”即可找到本开户行。 7.财务部电话：0371-23859167 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件正副本均应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章。（开标现场须递交与电子投标文件一致的纸质文件） |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标人必须在投标截止时间前提供： （1）加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； （2）未加密的电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件正本 壹 份，副本 贰 份。 |
| 3.7.5 | 纸质投标文件的装订要求 | 投标文件分正本和副本，分别装订成册，并编制目录和页码，应胶粘方式装订成册，不得用活页夹等可随时撤换的方式装订。 |
| 4.1 | 纸质投标文件的密封与标记 | 投标文件必须密封，注明“正本”和“副本”、“电子版”字样，投标文件正、副本密封在一个封套里，U盘单独密封，并在封套上加贴封条，加盖投标人公章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 项目名称及包段： 投标人名称： （盖单位章） 投标人地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291。 （2）现场递交电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件，应在投标截止时间前递交到规定地点。 地址：郑开大道三大街市民之家5楼开封市公共资源交易中心开标室（参看开标室电子显示牌） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年 月 日上午9时30分 开标地点：郑开大道三大街市民之家5楼开封市公共资源交易中心开标室（参看开标室电子显示牌） |
| 5.2 | 开标程序 | 1.招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须准时参加开标会。 2.投标人须在规定的时间内完成解密。 3.开标程序 3.1本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件； （2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息； （3）宣布开标纪律； （4）电子投标文件解密； （5）电子唱标； （6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；专家确定方式：投标截止时间前，在开封市专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按得分由高到低排序推荐1-3名中标候选人。 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.4 | 付款方式 | 双方协商拟定 |
| 10 | 需要补充的其他内容： |  |
| 10.1 | 未尽事宜 | 按国家有关规定执行 |
| 10.2 | 最高投标限价 | A包：63万元；B包：62万元 投标人报价超出各包最高投标限价的按废标处理。 |
| 10.3 | 交易服务费： | 中标人中标后向开封市公共资源交易中心缴纳交易服务费（按规定） |
| 10.4 | 招标代理费 | 按预算价2%收取，由中标人支付。A包12600元，B包12400元。 |
| 10.6 | 如投标人有下列情况之一，投标保证金将不予退还： | 1.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同； 2.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性； 3.中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； 4.法律法规和招标文件规定的其他情形。 |
| 10.7 | 质疑和异议的递交 | 1、请递交质疑和异议的纸质文件；2、联系部门为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6043房间）；3、联系电话：0371-23152555 |

注： “电子签章”指企业电子签章和个人电子签章。企业电子签章指上传到电子系统中的单位公章；个人电子签章指投标人办理CA钥匙时，法定代表人手写签名录入到电子系统中的手写签名，并非签字和盖章。

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 包段划分：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标内容、供货期、供货地点、质量要求和质保期限

1.3.1 本招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期限：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目相关的资格要求。

资格要求：见招标人须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场；

1.9.2 投标人自行踏勘现场发生的一切费用自理。

- 1.11 分包、转包

投标人应符合投标人须知前附表规定不允许分包、转包。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容及技术要求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以发布公告形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函及投标报价一览表

- 二、法定代表人身份证明

- 三、法人授权委托书

- 四、投标保证金缴纳情况

- 五、技术偏差表

- 六、售后服务计划

- 七、优惠条件及服务承诺书

- 八、拟投入本项目专业技术人员情况表

- 九、资格审查资料

- 十、反商业贿赂承诺书

- 十一、无行贿犯罪档案查询结果告知函

- 十二、承诺书

- 十三、其他材料

- 3.2 投标报价

3.2.1本项目采用固定单价包干承包方式。合同执行中货物(服务)数量按实际发生据实结算，单价不再调整。

3.2.2报价书中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

3.2.3报价书中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。

3.2.4报价书中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在报价书中其他相关子目的单价或价格之中。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以公告形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.4.4投标保证金不退还的情形：

（一）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（二）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（三）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（四）法律法规和招标文件规定的其他情形。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人基本情况表应附投标人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证与相应要求的证明文件；

3.5.2 不接受联合体投标。

- 3.6 备选投标方案

按投标人须知前附规定不允许投标人递交备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有供货期、投标有效期、质量要求、质保期限、招标内容及技术要求 等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认（修改后应和电子投标文件一致）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本、 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本的完整复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，并编制目录、页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件必须密封，注明“正本”和“副本”、“电子版”字样，投标文件正副本密封在一个封套里，移动U盘单独密封，并在封套上都要加贴封条，加盖投标人公章。未按规定密封的投标文件将不予接受。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本投标人须知规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本投标人须知规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本投标人须知项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息；

（3）宣布开标纪律；

（4）电子投标文件解密；

（5）电子唱标；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式，见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评审程序

分初步评审、综合打分和推荐中标候选人三个阶段。

6.4.1 初步评审

6.4.2资格性审查。在开标结束后由招标人或代理公司对其投标单位的资格进行审查,以确定其是否具备投标资格。如果不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝（视为无效投标）。通过资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

6.4.3形式与符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见评标办法）

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.4投标人出现下列情况之一者，其投标为无效标，给采购人、招标机构或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任：

（1）不具备招标文件中规定资格要求；

（2）未按规定提交投标保证金；

（3）未按照招标文件规定密封、签署、盖章，或签字人未经法定代表人有效授权委托；

（4）投标文件内容不全，字迹模糊，难以辨认，未按规定格式填写而造成评委无法判别或比较；

（5）投标内容与招标内容及技术要求有重大偏离或保留；

（6）投标人提交的是可选择的报价；

（7）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。（8）初审不合格，或提供虚假、失实资料的；

（9）向采购人及有关人员行贿或提供不正当利益；

（10）不符合法律、法规及招标文件规定的其他实质性要求。

6.4.5细微偏差不影响投标文件的有效性：

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完善的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.6投标文件的评价与比较

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其作详细评分。投标报价是评标的重要依据，为避免恶性竞争和确保质量，招标人不保证最低报价中标。

投标文件的澄清

A、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人的投标文件提出质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标机构通知的时间和地点派专人进行答疑和澄清。

B、答疑时法定代表人或授权代表应出示身份证原件，重要澄清的答复应当是书面的，并由法定代表人或授权代表签字。

C、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

D、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

E、澄清文件应按评标委员会规定的时间提交。

6.4.7评标委员会不对无效标进行评审。评标委员会拒绝投标人通过修正或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

6.4.8 评标办法及内容：

本项目采用综合评标法，具体内容详见评标办法。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

7.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标通知

在本投标人须知款规定的投标有效期内，河南博鑫创展工程管理有限公司以书面形式向中标人发出中标通知书。

- 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式

双方协商拟定。

- 8. 重新招标和改变采购方式

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 改变采购方式

重新招标后投标人仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容：

其他需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

本项目采用综合评分法。

2.1初步评审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1资格评审标准（不验原件, 在开标结束后由招标人或代理公司对其投标单位的资格进行审查） | 营业执照 | 具有有效的营业执照 | 三证合一者只提供营业执照 |
|  | 税务登记证 | 具有有效的税务登记证 |  |
|  | 组织机构代码证 | 具有有效的组织机构代码证 |  |
|  | 财务审计报告 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 依法缴纳税收和社保的证明材料 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 近3年内无违法犯罪记录 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 售后服务体系 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 无行贿犯罪档案结果告知函 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 信用查询 | 见投标人须知前附表 |  |
| 2.1.2形式评审标准 | 投标人名称 | 与相关证件一致 |  |
|  | 签字盖章的要求 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.3响应性评审标准 | 投标内容及参数 | 符合招标文件第五章的规定 |  |
|  | 质量要求 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 供货期 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 质保期限 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 投标保证金 | 见投标人须知前附表 |  |
|  | 投标报价 | 投标报价不能超出投标最高限价,超出最高限价按废标处理。 |  |

注：所有投标人均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。

2.2本项目采用百分制，满分100分。

A包评标办法：

| 评分因素 及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （40分） | 在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 评标价得分=（评标基准价/评标价)×40 对中小微企业执行财库【2011】181号和工信部联企业【2011】300号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价；不符合财库【2011】181号工信部联企业【2011】300号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 |
| 技术部分 （50分） | - 投标产品技术性能满足招标文件要求得30分，重要技术参数（标★号的）每负偏离一项扣3分，非重要技术参数每负偏一项扣1.5分，扣完为止；（满分30分） - 投标产品技术性能优于招标文要求可加分，重要技术参数每优于一项加2分；非重要技术参数每优于一项加1分，以上两种技术参数优于情况总加分不超过10分；（满分10分） 3、由评标委员会成员对投标人所提供产品品质、性能、先进性、可靠性、适配性上进行评价，在0-10分范围内酌情给分。 |
| 服务部分（10分） | 1、质保期内的服务承诺，包括但不限于问题响应时间、到达现场时间、解决问题时间、人员培训等。（0-5分） 2、质保期外的服务承诺，包括但不限于问题响应时间、到达现场时间、解决问题时间、零配件价格等。（0-5分） |

B包评标办法：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 投标报价 （30%） | 0-30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2.2.2 | 技术部分 （50%） | 0-50分 | A:起评分： 有效投标人的起评分为25分。 |  |
|  |  |  | B:加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件中带（*或★）号标注的部分）要求的每条可加2分。 2、一般性技术参数（非*或★）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。 3、以上两款总加分不超过5分。 |  |
|  |  |  | C:扣分条款： 1、重要技术参数带（*或★）部分达不到招标文件要求的每负偏离一项扣5分，有2条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。； 2、一般性技术参数（非*或★号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分；有3条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
|  |  |  | D:样品分（B包提供）：提供平衡评定及训练系统、肢体智能康复工作站（上下肢）、偏瘫站立训练系统这三种设备的样品样机提供齐全。 样机提供齐全、技术参数符合要求得20分。 未提供样品、样品不全及样机任意一样不符合要求技术部分的0分。 |  |
| 2.2.3 | 商务部分 （20%） | 投标人信誉及质量0-6分 | 1、投标人通过质量管理体系认证证书13485、质量管理体系证证书ISO9001 、环境管理体系认证证书ISO14001的得3分（少一项不得分）； 2、投标人获得高新技术企业资格、AAA级信用企业得1分（少一项不得分）； 3、投标人生产产品获得专利证书的，有一项得1分，最高1分。 4、投标人获得科技创新奖得1分。 | 应提供相应证件的复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 投标方案0-4分 | 投标人提供的康复医学科建设规划方案，根据对本项目的针对性、科学合理性、可行性等情况的评分办法： 1.根据实地勘察，提供科室功能布局规划设计图纸，0-1分。 2.科室人力资源规划及后期技术培训、康复理念培训（具体方案）等方案，0-1分。 3.科室的宣传规划、文化建设指导方案，0-1分。 4.科室开诊后跟踪指导服务、带教服务（具体服务项目）等方案，0-1分。 | 未经过实地勘察，不以实际场地做出的方案，不得分。 |
|  |  | 业绩 0-10分 | 投标人提供近三年（从2015年1月1日起）内所投主要产品（平衡评定及训练系统、肢体智能康复工作站（上下肢）、偏瘫站立训练系统）的业绩证明，至少包含此三种产品单个合同及中标通知书金额400万元以上 (含400万元)每份得3分，200万元-400万元（含400万以上的元）每份得2分，200万以下的得1分 总得分不超过10分。 | 需提供销售合同和中标通知书或网上中标公示链接网页复印件加盖公章(注：必须提供中标公示网络链接地址，不提供者不得分） |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分、投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准 ：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出评分A；

（2）按本章第 2.2.2目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.3目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  供应商得分=A+B+C。

3.2.4  供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1  评标委员会按照评标委员会评标汇总得分平均值由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.3  中标人确定后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

# 第四章  政府采购合同（参考文本）

注释： 本《政府采购合同》格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件的实质性内容相背离。该文本仅供参考。

合同编号：

甲方(采购人)：

乙方（成交人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照河南博鑫创展工程管理有限公司提供的招标结果（项目名称：　　　　　　　，项目编号：　　　　　　）签订本合同。

第一条：合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物（或服务项目的服务范围与内容）：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 数 量单 位 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：本合同项下货物（服务）的总价款为人民币  大写：                                       （￥：　　　　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：组成本合同的有关文件

河南博鑫创展工程管理有限公司发出的招标文件及补充文件、乙方投标报价文件、成交通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条： 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：　　天，从　　　　　计算。

3、乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、招标文件及招标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在到货后的　　　　日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。谈判文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方报价文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

第八条  伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试及搬运、售后服务等；

3、若报价文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、 货物中若为其他货物则按生产厂家的标准执行，（请分别列出：                ）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供货物的配件及零部件等，不再收取任何费用。

3.4、 货物故障报修的响应时间为：　　　　　小时。

3.5、若货物故障在检修  小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6、 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条   履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按询价文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条   货款支付

1、付款方式        。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。如合同项下的采购资金系财政拨款，则出具经甲方盖章确认的发票复印件、经甲方签署的验收单、合同副本等材料，按付款方式约定申请拨付款项。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收货物（服务）、拒付货物（服务）款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付　　　　滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按约定交付货物（服务），或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，并扣除其履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交货达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。                                                           6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 　不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

第十四条  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式__份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲、乙双方各执__份，监督部门___份，均具有同等法律效力。

甲    方：                 　乙    方：

单位地址：                   单位地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电    话：                   电    话：

开户银行：                   开户银行：

账    号：                   账    号：

年  月  日                   年  月  日

# 招标内容及技术要求

| A包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量（台） |
| 1 | 作业治疗系统 | 1 |
| 2 | 语言评估与训练系统 | 1 |
| 3 | 上肢关节康复器（肩肘两用） | 1 |
| 4 | 言语训练卡片 | 1 |
| 5 | 吞咽治疗仪 | 1 |
| 6 | 电脑中频治疗仪 | 1 |
| 7 | 经皮神经电刺激仪 | 1 |
| 8 | 智能脉冲治疗枪 | 1 |

序号1  作业治疗系统

技术参数：

- 操作台192×105×96㎝，左右操作台面44.5X36X2,后操作面板94.5X36X2;

- 组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。

3.改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性=协调性，提高上肢日常活动能力。

指标要求：包括治疗台及组件。

序号2   语言评估与训练系统

技术参数：

外形尺寸/cm：100×71×114cm         电源参数：220V,50Hz

输入功率：500VA                      熔断器：T2AL250VP

配置：1.商用机 双核处理器   2G内存，内置网卡，500G硬盘

2. 17英寸触摸飞利浦纯平显示器，键盘鼠标

3. 单色激光打印机       4. 创新声卡、立体声音箱

4. 麦克风               5. 主机工作台

6.“语言障碍诊治仪”安装光盘一张   7. 加密狗一个

（1） 对多种汉语语言障碍进行诊断和康复训练；

（2） 有筛选多种语言障碍的智能判断题。

（3）实行对各种语言参数的模糊识别计算；

（4）对应于多种语言障碍的个体化康复处方；

（5）智能测量患者语速，评估被试者的语言流利程度；

（6）实现治疗师自行设计，录制方言语音等有互动功能的康复平台。

2.根据19种语言障碍并设计19种语言障碍的个体化康复处方方案。

3.对19种语言障碍进行诊断和康复功能的应用仪器。

4.对语言障碍具有明显治疗做的的仪器！

5.具有19种语言障碍能力的智能诊断题。

6.具有治疗是自行设计，录制言语等有互动功能的康复平台功能。

7.采用通过专利新型电脑台车装置，并配备品牌电脑。

8.软件系统配有自动存盘恢复数据功能。

序号3 上肢关节康复器（肩肘两用）

01. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。

02. 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。

03. LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。

04. 同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。

05. 肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。

06. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。

07. 关节角度活动范围：0°—150°；

08. 关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；

09. 电源：220Vac±10%，50±1Hz；

- 功耗：≤60W。

- 上肢关节康复器（肩肘两用）具有医疗器械注册证及注册登记表。

序号4  言语训练卡片

技术参数：

规格：55×23×38cm

配置：

儿童早教机1台

言语训练卡片3盒

造（1）训练卡片30张

造（2）训练卡片33张

100单词分类卡片20张

100未分类卡片20张

手绢1块 木梳1把 镜子一面

用途：用于失语症患者对言语的认知感知功

序号5  吞咽治疗仪

技术参数：

- 电源要求：交流电220V,频率50HZ

- 输入功率：≤150VA

- 工作频率：1KHZ-12KHZ,误差±10%

- 差频变化周期：15s～ 30s

- 输出电流调节方式：用按键递增、递减

- 热点极温度：37度～45度

- 外型尺寸：450mm×320mm×100mm

- 仪器重量：7.5KG

- 主要结构：主要由主机和电极，导线组成

10.使用环境:温度在5度-40度，相对湿度≤30%-75%

11.动态节律：4S-10S

12.连续工作时间：不小于4H

13.中频治疗仪具有阵痛，改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解黏连，兴奋神经肌肉的作用。

14.双通道独立控制。

序号6  电脑中频治疗仪

一、主要临床适应证：

★该产品对：肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎具有镇痛作用；

★该产品对：肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎、肌炎、骨折延迟愈合、雷诺病具有改善局部血液循环，促进炎症消散作用。

★该产品对：瘢痕、瘢痕挛缩、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化、注射后硬结、阴茎海绵体硬结、血肿机化、狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕松解粘连作用；

该产品对：神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、术后肠麻痹、尿潴留、便秘、声带麻痹、胃下垂具有兴奋神经肌肉作用。

二、主要技术参数

1、输出电流强度：

——在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

——输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA）。

——最大输出电流：100mA±10％（负载500Ω）

——直流输出[使用离子导入时]：输出电压最大有效值≤40V。

2、输出通道：四路，输出电流独立可调。

——四路同步电刺激、异步电刺激通道；

——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；

——两路离子导入通道；

——两路干扰电治疗通道

3、内置临床处方：99个专家处方。

4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

8、动态节律：4s～10s。

9、差频变化周期：15s～30s。

10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。

11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。

12、温热电极（温控）：37℃～45℃、高、中、低三档可调。

13、时间调节：

——默认处方时间：10min～40min，误差±10%。

——时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

14、电源条件：交流220V/频率50Hz

15、输入功率：≤150VA

16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。

17、外形尺寸：450mm╳320mm╳100mm(长╳宽╳高)

18、重量：7.5Kg

电脑中频治疗仪采用微电脑控制技术，由中、大规模集成电路组成，设备内置99个特定的临床治疗处方。

其中：

——多参数（多步）治疗程序电疗法临床常规处方30个（其中：直流处方1个）。

——音频电流疗法处方10个。

——正弦电流疗法处方10个。

——脉冲调制中频电流法处方20个。

——干扰电疗法处方29个。

序号7  经皮神经电刺激仪

技术参数：

1、三路矩形波脉冲输出，可治疗三个患者或三个部位

2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz

3、额定输入功率：30VA

★4、输出脉冲频率从2Hz－160Hz范围内，连续可调，允差±20％

★5、输出脉冲宽度从40μs～500μs范围内，连续可调，允差±20％

6、治疗仪每路输出电流有效值不大于50mA

7、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档设置，每档时间允差±10％

★8、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式

9、输出低频脉冲电流，频率可连续调节

10、生产厂家通过13485医疗器械质量管理体系认证证书

11、生产厂家通过9001质量管理体系认证证书

12、生产厂家通过14001环境管理体系认证证书

13、生产厂家通过18001职业健康安全管理体系认证证书

14、产品已获得医疗器械注册证。

序号8  智能脉冲治疗枪

工作条件

a）环境温度：10℃～30℃。

b) 相对湿度：≤80%。

c) 大气压力：860 hPa～1060 hPa。

d) 电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz。

性能指标

外观

a）设备及配件表面应平整光滑，不得有锋棱、尖角、毛刺。涂镀层色泽均匀，无锈斑、剥落等缺陷。连接导线外表面应光滑，不得有剥离、起泡和裂纹等缺陷。

b) 设备各部件间的连接应可靠，调节机构应灵活，连接可靠，紧固件应无松动。

c) 按键开关、档位开关、治疗触头色泽均匀，无明显划痕，伤斑等缺陷。

工作周期与脉冲数

疗第一周期脉冲数为0-4；

治疗第二周期脉冲数为4-8；

治疗第三周期脉冲数为8-12。

注：设备工作时脉冲数的指示灯时时跟随工作周期显示，允差±10%。

档位与推力

1档时，输出的推力为100N；

2档时，输出的推力为推力200N；

3档时，输出的推力为推力400N。

功能状态要求： 按治疗触头时，接通指示灯应亮起。

治疗触头

- 治疗触头在工作时，每次运动位移偏差应小于0.5mm。

- 治疗触头与治疗仪本体连接可靠，不得在运动时脱离治疗仪本体。

- 治疗触头更换顺畅，无卡滞现象发生。

电缆性能要求

- 脉冲枪本体电缆长度应不小于1.2 m。

- 电缆应能承受10N的轴向拉力不滑脱。

按键开关、档位开关要求

- 开关的启动力应不小于2 N，且不大于10 N。

- 关的动作应灵活，无卡住、阻塞现象，其触头应能良好地闭合与断开。

噪声

- 在1挡工作状态下，噪声不大于70 dB。

- 在2挡工作状态下，噪声不大于85 dB。

- 在3挡工作状态下，噪声不大于100 dB。

防护功能

- 设备应有过载保护功能。

- 脉冲达到最大脉冲数自停功能。

- 与治疗触头无接触时自停功能。

安全性能：安全性能应符合GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求。

B包

| 序号 | 产品名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | PT训练床 | 3 |
| 2 | PT凳 | 3 |
| 3 | 牵引网架(网架和床) | 1 |
| 4 | 姿势矫正镜（带格） | 1 |
| 5 | 系列沙袋（提式） | 1 |
| 6 | 系列沙袋（绑式） | 1 |
| 7 | 偏瘫站立训练系统 | 1 |
| 8 | 四肢协调主被动训练系统 | 1 |
| 9 | 肢体智能康复工作站（上下肢） | 1 |
| 10 | 上肢关节康复器(肩肘CPM) | 1 |
| 11 | 下肢关节康复器（膝踝髋CPM) | 1 |
| 12 | 减重步态训练系统 | 1 |
| 13 | 组合软垫 | 1 |
| 14 | 手支撑器（套） | 1 |
| 15 | 体操棒与抛接球（立式） | 1 |
| 16 | 双轮助行器 | 1 |
| 17 | 四角拐 | 1 |
| 18 | 楔形垫（软）30° | 1 |
| 19 | 平衡评定及训练系统 | 1 |

1、PT训练床

技术参数及功能要求

参数：型钢表面静电喷涂。床面采用优质抗菌耐磨pu皮革内包高密度海绵经缝纫加工而成。采用直线电机。

额定载荷：135.0kg

用途：用于PT训练患者床上活动

2、PT凳

规格：60×60×43～54cm

参数：主体结构为钢架喷涂，可调液压缸，座面采用优质抗菌耐磨pu皮革内包高密度海绵经缝纫加工而成。

用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。

3、牵引网架(网架和床)

- 床面宽度：≥1120mm

- 床面高度：≥470mm

- 水平网架额定载荷：80.0kg

- 绳索、吊带、拉手额定载荷:75kg

- 床面额定载荷：135.0kg

- 床体尺寸（长×宽×高）/mm：2200×1150×2100

用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗。

4、姿势矫正镜（带格）

规格：86×68×190cm

参数：框架为铝合金型材，支架为型钢表面静电喷涂，带脚轮，可任意移动。镜面带格。

5、系列沙袋(提式)

规格：89×47×76cm

参数：优质型钢表面静电喷涂，滑轮带刹车功能，3种规格优质皮革砂袋。

用途：肌力训练、关节牵引

6、系列沙袋(绑式)

规格：66×33×76cm

规格：0.5kg,   1kg,   1.5 kg,  2.0 kg ,  3.0 kg,    4.0 kg,   5.0kg

参数：优质型钢表面静电喷涂，滑轮带刹车功能，3种规格优质皮革绑式砂袋。

用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练

7、偏瘫站立训练系统

产品功能要求

- 微电脑操作控制系统。

- 数码设置训练时间、站立角度、踝关节屈伸、内外翻的角度，训练时间结束，自动回复原位。

3、	腿部防护装置采用自锁机构。

4、	电动升降训练活动平台，前后滑动调节。

5、	合理的脚蹬设计，让病人更舒适。

6、	采用皮革床垫，表面更舒适、耐用。

7、	最大承载重量：≥150Kg。

8、紧急释放功能，设置自动、手工两种操作方式。

材质要求：

型钢表面静电喷涂。采用直线电机。

8、四肢协调主被动训练系统

产品技术参数及功能要求

- 最大承重：182Kg

- 适合身高范围：140CM～190CM

- 步频范围：5～210 步/分钟

- 功率范围：5～999 Hz

- 按键式显示器

- 可调节式座椅，可进行双向180度锁定式旋转

- 扶手长度可调节，调节距离：340mm

- 座椅距离可调节，调节距离：270mm

- 分级抗阻式全身有氧运动：32级阻力可调，锻炼躯干和四肢大部分肌群，有效提高心血管和肌肉功能

- 液晶显示：步频、功率、能量消耗、时间、速度、负荷等参数。

9、肢体智能康复工作站（上下肢）

一、技术参数要求：

1、具备触摸屏控制功能，操作简单、形象。
2、具备单上肢训练、单下肢训练。同时训练上肢和下肢。

3、具备超强适用范围。耐用、稳固的全金属构造，底座稳重，上下高度能调节。

4、对运动功能进行量化，有最终训练分析，供医生参考以调整训练方案。
5、平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，能最大限度地保证训练者的安全。
6、主、被动运动模式可自由转换，亦可手动选择，主被动模式有大屏幕彩色显示。
7、伺服电机可协助0-2级肌力的病人做主动训练。
8、两种训练模式：普通模式和专家模式（针对不同病症，病种做针对性的训练方式）。
9、通过方向键可改变踏板转动方向（向前/向后），亦可以定时改变方向，

工作时间：5-60min；速度范围5-55转/分。

★机械稳定性要求：在上肢体康复机手柄处，纵向、横向施压100N±5N拉力，设备不侧翻；

★机械强度要求：在上肢体康复机手柄处，施压300N±5N向下压力时，历时5min,设备无机械变形；在下肢体康复机脚蹬处，施压300N±5N向下压力时，历时5min,设备无机械变形；上肢体康复机高度方向可调节：0-10cm，下肢体康复机脚蹬处机械结构所用的自粘绑带尼龙粘扣承受量：150N
10、智能识别痉挛，运动方向自动改变（由慢至快）以减轻、消除痉挛。
11、正反向主动运动时，使用者可以通过主控器按键设定附加旋转阻尼，旋转阻尼的力矩1-15级可调节。
12、具备左右肢的的对称性训练（肌张力分析）。
13、保护等级Ⅰ，最大程度保护患者安全。
14、具有最终训练分析和事后分析。
15、系统的所有设置和程序都能通过大屏幕操作盘来操作。
16、语言选择：中文显示，八种语言可供选择。
17、使用高性能伺服电机，适应不同主动运动速度需要。
18、使用高性能齿轮传动和电机，

19、具有上肢硬护腕，保护患者安全，（把手是抗痉挛模式）还可以起到减轻痉挛的治疗作用。

10、关节持续被动活动仪(肩肘两用)

技术参数及功能要求：

1、微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。

2、微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。

3、LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。

4、同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。

5、肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。

6、采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。

7、关节角度活动范围：0°～150°；

8、关节角度变化速度范围：0.5°～3°/s；

11、下肢关节康复器（膝、踝、髋）

- 数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。

- 过载自动反转保护功能。

- 额定工作电压：220Vac±22V, 康复器输入功率为70VA。

- 康复器整机工作噪音不大于65dB。

- 多功能性：膝、踝、髋关节均可运动。

膝关节调节范围：-5~120度

踝关节伸展角度：0~40度

髋关节伸展角度：0~100度

- 康复器腿角速度调范围：0.5°/S -3.5°/S (1-9档）

- 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。

- 康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。

- 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。

- 三种模式：

正常模式：使用过程按照设定值进行

速度模式：每15min后，速度自动提速1档                                                        角度模式：每15min，屈曲角度+3°，伸展角度-3°

12、减重步态训练系统（配医疗康复跑步机）

一、技术参数要求：

1、悬吊架最大高度调节：300mm

2、额定减重质量：150Kg

二、功能要求：

1、选用原装控制器和驱动器，噪音小，升降过程平稳。

2、可根据不同患者的治疗需求进行任意调节。

3、双重安全保护，使用更安全、更可靠。

4、多功能万向轮设计，移动更方便、灵活。

5、升降距离超长，便于医生协助病人起立、上台。

13、组合软垫

规格(cm)：178×120×5

使用高密度海绵外包抗菌耐磨pu经手工缝制加工而成

用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练

14、手支撑器

规格要求：16×15×12cm

16×15×15cm

16×15×17cm

用途：用于截瘫患者垫上活动，双手支撑后有利于臀部抬起座垫上移动

15、体操棒与抛接球（立式）

用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。

16、双轮助行器

规格：50×60×80～96cm

参数：主体是铝合金支撑架并可折叠，便于移动、放置和携带。支撑架管径Φ2.0cm折叠操作简单。

用途：1、辅助代步功能。

2、高度可调。

17、四角拐

技术参数及功能要求

辅助代步功能。

18、楔形垫(软)

参数：优质pu抗菌皮革内包高强度聚苯海绵。

用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者。

19、平衡评定及训练系统

- 技术参数要求：

平衡仪提供以下结果参数

1.基本稳定性

2.体重分配百分比和体重分配和谐度

3.脚跟和脚趾压力模式同步性

4.姿势晃动的傅立叶转换

傅立叶频谱进行划分至少分为8个基本频率段：

- 软件配置

- 1、至少内置两种平衡评定评分标准，全中文操作系统。

- 2、软件中设置患者数据库管理，能够对10万名患者的姓名、评定数据档案进行数据管理，数据档案存储在计算机中。

- 3、人机对话反馈训练模式，可自动评分及评估并打印报告。

- 测定平台性能要求

1、 人体重量测量范围：0kg-200Kg；

2、人体重量测量精确度：±0.5Kg；

3、能够分辨人体重心四自由度偏移（左右偏移、前后偏移）。

平衡训练软件功能

内置平衡训练软件，依据软件视觉指示，可进行前倾、后倾、左倾、右倾训练；平衡训练软件内置数据库，可以存储每名患者30天的训练记录。

- 计算机配置:

1、处理器Intel Pentium 1000MHz以上；

2、硬盘≥500G；

3、内存≥4G；

- 测定平台机械结构

1、在护栏的扶手处，纵向、横向施加100N推力时，护栏不侧翻；

2、护栏底架以及测量盘均可承受压力≥2000N；

3、护栏的扶手可承受压力≥800N。

二、功能要求：

1、双屏显示，全中文操作系统界面，打印评估结果，医生操作方便，病人可自行观测自身评估和训练状态。

★2、至少采用四点压力测评技术。

★3、具备傅立叶转换技术。

4、准确报告跌倒危险指数；揭示平衡障碍的根源。

5、强大生物反馈训练程序。

# 第六章  投标文件格式

（电子投标文件封面）

__________________________（项目名称）__包

投 标 文 件

项目编号：

投  标  人：         （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

日       期：  年  月  日

（纸质版投标文件封面）

正（副）本

__________________________（项目名称）__包

投 标 文 件

项目编号：

投  标  人：         （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

日       期：  年  月  日

目     录

一、投标函及投标报价一览表

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、投标保证金缴纳情况

五、技术偏差表

六、售后服务计划

七、优惠条件及服务承诺书

八、拟投入本项目专业技术人员情况表

九、资格审查资料

十、反商业贿赂承诺书

十一、无行贿犯罪档案查询结果告知函

十二、承诺书

十三、其他材料

## 一、投标函及投标报价一览表

1、投  标  函

致：               （招标人）

我们收到了项目编号:__________的招标文件，经详细研究，我们决定参加____       （项目名称）     包投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）________（小写       ），供货期：   _______，质量达到_______参加投标。明细见“投标分项报价一览表”。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经按招标文件中的规定，交纳了_______________元的投标保证金。

6、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、如我方中标，我方愿意按投标人须知前附表规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：______（个人电子签章）

____年____月_____日

2、投 标 报 价 表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 包段 |  |
| 项目名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标总报价(元) | （大写） （小写） |
| 质量要求 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期限 |  |
| 其它说明 |  |

注：所有投标人的投标报价均保留至小数点后2位。

投标人：      （企业电子签章）

法人代表：    （个人电子签章）

______年_____月______日

3、分项报价表

投标人名称：

项目名称及包段：

单位：元/人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：            （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

______年 _____月____日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________

单位性质：_______________________

地    址：___________________________

成立时间：_____年____月_____日

经营期限：_____________________

姓名：_______性别：_______年龄：________职务：___________

系___________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

______年 _____月____日

注：附法定代表人身份证复印件

## 三、法人授权委托书

本人 _______（姓名）             （身份证号）系____________（投标人名称）的法定代表人，现委托______（姓名）            （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称及包段）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：___________。

代理人无转委托权。

投标人：          （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

______年_____月______日

注：附授权委托人身份证复印件

## 四、投标保证金缴纳情况

附保证金转账凭证

## 五、技术偏差表

项目名称及包段：

项目编号：

| 序号 | 主要设备名称 | 招标文件要求参数 | 投标文件响应内容 | 偏差 情况 | 偏差 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

投标人：          （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

______年 _____月____日

## 六、售后服务计划

（具有完善的售后服务体系）格式自拟

## 七、优惠条件及服务承诺书

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| - 质量承诺： - 服务承诺： - 优惠承诺： |  |

投标人：          （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

______年 _____月____日

## 八、拟投入本项目专业技术人员情况表

拟投入专业技术人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

## 九、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 ____（投标项目名称及包段）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：            （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

_____年_____月_____日

## 十一、无行贿犯罪档案查询结果告知函

检察院开具有效的无行贿犯罪查询记录证明。

## 十二、承诺书

致:  （招标人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

投标人：            （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章）

_____年_____月_____日

## 十三、其他材料

1、资格证明材料：评标办法中要求的与本项目相关的所有资料的复印件或扫描件及参数要求中响应的证件复印件或扫描件，信用查询记录等与本项目相关的资料。（复印件或扫描件均需盖公章，前面已附过的附件不用重复再附）；

#### 2、近三年内，在经营活动中没有违法、违纪行为的声明（格式自拟）。

#### 3、供应商认为其他必要的内容。